免疫分析仪用户需求

一、基本要求

1、名称：全自动免疫分析仪

2、数量：1套

3、货期：接采购人成交通知后一个月内

4、用途：用于测量人类血液或其他体液中物质的浓度。

5、其他：知名品牌，若为国外品牌，须整机原装进口，供货时可提供报关单或进口产品商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、主要检测项目

1.1 器官移植药物浓度监测(环胞霉素、他克莫司、雷帕霉素)

1.2 药物浓度监测等多种检测项目，包括地高辛、万古霉素、茶碱、苯巴比妥、丙戊酸等；

1.3 肝炎病毒标记物(甲肝、乙肝全套)，艾滋病毒抗原/抗体，梅毒测试。

2、模块机，有可拓展性，可与生化联机成为生化免疫一体机。

3、试剂系统

3.1 试剂稳定性：2～8C尽效期，开瓶效期与标签效期一致，开瓶效期≥3个月。

3.2 可同时放置≥25个冷藏试剂位，2维条码，包含多种信息，试剂针具有液面感应系统。

3.3 规格：100-2000人份多种包装，为水剂或液体规格，仪器自动识别条码信息。

3.4 在运行状态下，可不暂停仪器随时装载和下载试剂，并可连续装载。

4、进样系统

有三维立体轨道进样系统，可解决普通轨道标本排队拥挤堵塞现象。一次可放标本数≥65个，具有样本条形码管理功能，可直接使用原试管采样，备有≥35个专用急诊位，急诊优先通道可自由设置，样品针有液面感应、压力检测功能，可检测样本凝块、气泡等异常状态。

5、检测原理：试剂可用二步法、一步法两种检测方法，避免Hook效应，降低非特异性反应。

6、交叉污染携带率

6×106 IU/L β-HCG交叉测定于阴性标本时携带率＜1 μIU/L；2g/L重组HBsAg交叉测定于阴性标本时携带率＜0.1 μg/L；仪器样品携带率＜0.1 ppm。

7、处理速度：单机恒速≥100测试/小时，一步法、二步法不改变测试时间。急诊项目出结果时间≤20分钟。

8、反应杯（RV）容量：≥1200RVs反应杯。无限量免费供应反应杯。

9、操作界面：触摸式屏幕、键盘，样本资料录入可采用条码阅读器。配套UPS、激光打印机。

10、数据管理：打印端口，网络接口，具有RS232接口，条形码阅读器接口，可连接LIS系统、HIS系统。硬盘备份仪器内数据或导出原始数据。自带专业配套工作站，有远程诊断功能。ASTM双向交流。

11、配套试剂：

11.1 具有完整的质量控制体系，所有试剂的定量质控品具备高、中、低三种质控品，同一系统具有单点、两点、六点多种定标模式，配L-J质控图等。

11.2 提供常用项目每个测试试剂价格，所有试剂证件齐全有效。

11.3 可使用无限不同批号试剂。定标周期能稳定一个批号试剂。

11.4 本次采购配套供应乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光法)2盒(4×100T/盒)、丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒2盒(4×100T/盒)、梅毒螺旋体抗体测定试剂盒2盒(4×100T/盒)、人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒2盒(4×100T/盒)。

12、仪器软件：具有对标本进行自动稀释、预稀释、自动转测和重测功能；可对试剂、消耗品、废物进行实时跟踪。免费升级项目软件。在线手册和帮助系统，自动更新保养手册，电脑培训软件。对历史检测结果可保存≥5000个测试并能随时调用。

13、离机时间：≥3小时。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应时间：整机原厂免费质保期≥5年，自采购人验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，投标人在接到设备出现故障通知后，1小时内响应，24小时内现场维修；保修期外，终生免费维护≥1次/年，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接采购人通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室。

▲3、相关试剂及配件要求：投标人应提供该机相关耗材、试剂的优惠价格供参考，配套的不间断电源应在投标文件中明确性能及型号。电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合需要提供相应的插头转换接口。

4、售后服务承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，至少每季度由经厂家培训合格的工程师回访做一次常规保养，代理商若有更多服务承诺可另附。

5、备件供应要求：在广东地区有专业的维修工程师和维修点及国内有零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

6、维修要求：必须提供设备的使用手册及维修手册；若设有维修密码或密匙应无条件免费提供。

▲7、厂家或投标人负责免费提供设备接入医院LIS和(或)HIS系统所需的技术、服务支持。