酶标洗板机用户需求

一、基本要求

1、名称：酶标洗板机

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、功能：电脑控制自动完成各种酶免、时间分辨、化学发光实验中对48孔和96孔微孔板的清洗工作。

二、主要技术要求(达到或优于)

▲1、具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL，保证清洗干净彻底；

2、清洗次数：1-99次可调；

3、清洗方式：单板、双板或多板三种；

4、清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔50μl；

5、洗板位：A、B两个；

6、浸泡或振板时间：0-999秒可调；

7、洗板速度为：5秒/板/次；

8、精密洗头结构设计：96根注液针单条可控制，8孔条和12孔条同机可转换；

9、二次液体分流技术，确保96孔间加液量CV<1.5%；

10、开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通；

11、可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养；

12、每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数；

▲13、清洗头位置调节≥6种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到0.1 mm，适用国内外各种大小不同的微孔板；

14、有堵孔排查程序，废液满自动报警功能。

15、主要配置：液瓶≥4个，蒸馏水、废液、洗液A、洗液B；

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修响应时间：整机全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。

4、备件供应要求：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为评标参考。在广东地区有专业的培训、维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。