血细胞分析仪用户需求

一、基本要求

1、名称：血细胞分析仪

2、数量：共2套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

包1：血细胞分析仪A

| 检测参数 | 至少包括：WBC、NEUT、%NEUT、EOS、%EOS、BASO、%BASO、#LYMPH、%LYMPH、%MONO、%MONO、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW、PLT。具备有核红细胞检测功能。 |
| --- | --- |
| 检测模式 | 至少包括：CBC、CBC+DIFF（同时检测有核红细胞），网织红细胞检测 |
| 检测速度 | ≥80样本/小时 |
| 样品进样模式 | 全自动全血标本进样、手动全血标本进样 |
| 线性范围 | WBC: 0.00～200×103/ul，RBC: 0.00～8.0×106/ul， PLT: 0～2000×103/ul |
| 特殊检测功能 | 具备体液（脑脊液、胸腹水、关节腔积液等）检测功能优先考虑 |
| 试剂年使用量 | 约12万测试 |

包2：血细胞分析仪B

| 检测参数 | 至少包括：WBC、NEUT、%NEUT、EOS、%EOS、BASO、%BASO、#LYMPH、%LYMPH、#MONO、%MONO、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW、PLT |
| --- | --- |
| 检测模式 | 至少包括：CBC、CBC+DIFF |
| 检测速度 | ≥60样本/小时 |
| 样品进样模式 | 至少包括微量末梢全血进样、手动全血标本进样 |
| 末梢进样要求 | 标本进样量≤20ul，要求仪器进样为全血，能自动稀释检测 |
| 线性范围 | WBC: 0.00至200×103/ul，RBC: 0.00至8.0×106/ul， PLT: 0至2000×103/ul |
| 试剂年使用量 | 约12万测试 |

投标人除对以上基本要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单、配套试剂情况以全面展示产品功能及组成。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机全保(所有配件)≥5年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

4、试剂及主要配件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。必须按检测项目分类提供配套试剂的最优惠报价(提供报价依据)作为评标的重要参考，试剂报价表至少包含：试剂名称、规格、单价、注册证号等信息。

5、中标人或生产商免费提供该机接入LIS(检验系统)所需的技术、服务支持。