麻醉机用户需求

一、基本要求

1、名称：麻醉机

2、数量：1套

3、货期：发布中标通知后一个月内

4、用途：用于手术时的呼吸麻醉。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 能适用于成人、小儿(含新生儿)麻醉，上升式风箱，小儿无须更换风箱。

- 配七氟醚罐，挥发罐具备流速、压力及温度补偿，

- 具备手动、自主呼吸模式，容量(CMV)和压力(PCV)控制呼吸模式。

- 潮气量(Vt)：20-1400ml，吸呼比(I:E)：4:1-1:6，呼吸频率：4-100bpm，电子PEEP：0-20cmH2O，气道压力限制：5-50 cmH2O。

- 呼吸机监测参数：具有潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平台压、平均压、顺应性、阻力监测和氧浓度监测；可显示压力－时间、流速－时间、容量－时间波形，呼末CO2监测，麻醉气体浓度(氧浓度、N2O、ETCO2、五种麻醉气体)，呼吸环(P-V、P-F)监测。

- 有新鲜气体隔离阀，新鲜气体补偿、泄漏补偿、顺应性补偿。

- 具备氧气和空气双流量管，快速充氧范围25-75 l/min，可配瓶装空气或空气压缩机。

- 通气驱动方式：气动电控。

- 回路能监测钠石灰吸收罐的状态，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。可连接麻醉废气排污系统AGSS。

- 具有回路加温功能，具备新鲜气体输出口，共同气体出口(ACGO)，输出口可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路等。

投标人除对以上基本要求作出响应外，还应列出所投产品其他主要技术性能指标和配置清单以全面展示产品功能及组成。

三、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机全保(所有配件)≥3年，自用户签字验收合格之日起计。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。使用期内，免费维护≥1次/年(质保期内至少每季度1次)，并出具详细保养报告留存采购人设备科。除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。

4、需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。

5、承担中标设备接入医院手术麻醉系统所需的接口费用。