婴儿辐射保暖台用户需求书

一、基本要求

1、名称：婴儿辐射保暖台

2、数量：9套。

3、货期：接采购人通知后1个月内。

4、用途：维持婴儿的热平衡，对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。

二、主要技术要求(达到或优于)

1.	具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2.	设置温度与皮肤温度分屏显示；

3.	辐射箱水平角度可调且可双向转动，婴儿床倾斜角度可调；

4.	婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转；

5.	故障报警提示：超温、偏差、传感器、风机、断电、系统等。

6.	婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

7.	具有APGAR评分计时功能；

8.	产品通过CE安全认证。

9.  控温范围：34.5℃～37.5℃

10. 床面温度均匀性：≤2.0℃

11. 控温精度：≤0.5℃

12. 基本配置：主机（含辐射箱、控制仪、婴儿床、支柱、机脚），皮肤温度传感器，输液架、床垫、有机玻璃挡板、黄疸治疗装置。

三、其他商务要求

1. 质保期：整机免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计。如因产品质量问题不能在7日内修复的，卖方免费提供提同一品牌备用机给买方使用，发生不能修复的故障由卖方负责免费更换；由于故障停机，每停机1天，质保期相应顺延7天，停机时间须经双方书面确认。

2. 响应时间：自买方电话或传真通知之时起2-4小时内响应，12小时内达到现场服务。

3. 培训：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员≥5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室。

4. 珠三角地区有厂家售后维修机构。投标人应列出易损件的优惠供应价(如肤温传感器)。提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，若有更多服务承诺可另附。