包1 液氮罐用户需求

一、基本要求

1、名称：液氮罐

2、数量：8台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：存储标本

5、其他：若为国外品牌，供货时必须提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、液氮量：＞45升；

2、吊桶数：≥10个；

3、正常工作天数：＞75天；

4、可贮存0.5ml麦管≥5000个或2ml冻存管≥1050个；

5、真空保存5年，使用寿命长；

6、容量大、液氮消耗少、方便使用；

7、静态挥发量：＜0.4升/天。

包2、包4、包5用户需求略，请见邀请公告。

包3 脉象信息采集体质辨识系统用户需求

一、基本要求

1、名称：脉象信息采集体质辨识系统

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：所投产品到货时软硬件为当前最新版本，请注明软件版本号。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、脉象数据采集单元

- 脉搏信号采集：自动加压，电机转动精确控制探头升降行程；

- ▲脉搏传感器：有极限保护装置、过载保护功能，可承受≥4.5㎏过载，可提供药监局认定的检测机构出具的检测报告(含灵敏度指标)；

- 脉搏定位组件：有对准脉搏位置的定位标记；

- 在250g的静态压基础上外加50g的模拟动态压，应用程序对应的动态压力波形无饱和现象。

2、问诊采集分析及体质辨识单元

- 问诊量表及判定标准符合中华中医药学会最新标准《中医体质分类与判定》的要求；

- 可作为判断中医体质分类的标准化工具；

- 以问询录入的方式，采集被测者健康信息；通过对体质分类的分值的结果分析，判断体质类型。

3、中医体质辨识健康管理系统软件

▲3.1提供中医五态人格心理测评分析并生成个体化养生干预方案：软件自动分析各人格特征的阴阳含量，并与常模（正常标准）比对，确定人格特征的类型。

▲3.2五态人格系统取得《计算机软件著作权登记证书》；

3.3 提供老年人高血压病中医养生及干预指导方案：含中医饮食调养、中医起居/运动/情志养生、中医特色保健法、高血压病的科普知识问答篇等中医健康指导方案(提供软件输出报告)。

3.4 提供亚健康人群、老年人群中医“体质辨识—养生方案—干预方案”一体化服务方案

- 体质辨识量表依据中华中医药学会最新标准《中医体质分类与判定》等技术规范制定，可作为判断普通人群、65岁及以上老年人群中医体质分类的标准化工具；

- 通过问诊模块的人机交互，软件自动分析出量化的体质辨识分析结果，并根据结果提供当令季节的健康养生指导、个性化中医适宜技术(含足浴、耳穴、刮痧、拔罐)干预方案。

- 可提供体质成因解读，及易发疾病的风险预警提示；

- 个体化健康养生指导方案，含四季食疗养生、足浴保健等；

3.5 提供五类重点人群（高血压病、Ⅱ型糖尿病、老年人、婴幼儿、孕产妇）中医养生指导方案；

3.6 具有儿童体质辨识功能，可根据辨识结果提供个性化健康指导方案(提供软件输出报告单)；

3.7 养生方案具有自定义组合及编辑功能；

3.8 具有多维度数据管理功能，可量化统计公共卫生数据服务量；

3.9 配备网络端口，可与HIS系统、区域卫生数据平台对接，可进行数据查询、分类及汇总，支持构建区域中医预防保健服务体系。

三、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中包1、包4≥1年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、配套的一次性耗材(如有)的最优惠报价清单作为遴选参考。

注：“▲”为选购的重要考量指标，负偏离不作为废标条件。