- 包1：手术器械用户需求

- 请注意：

- 1、投标人必须按报价清单格式填写产品信息(不要调整顺序)，产品名称、型号必须与注册证完全吻合，若医疗器械注册证(备案凭证)或其注册产品技术标准中均无具体型号、规格，则请标识产品货号，尤其应描述清楚产品物理性状；

- 2、注册名称相同的产品有多个规格且价格不一致的，请详细列明；若价格相同，则可合并报价。

- 3、报价清单中的产品需求数量即为本次实际采购的产品，报价高低事关成交与否。

- 4、本次询价有效期≥2年，遇有价格调整再酌情重新组织询价，若无必要则按此次最优惠的报价执行常规采购(包括临时紧急零星采购)。

- 5、标红色的产品为高频采购产品，请重点考虑最优惠价。

- 6、若药监部门认可生产厂家可根据用户定制不同规格的手术器械，请提供相关依据，包括但不限于在注册产品标准中提及。

- 7、请务必提供产品《医疗器械注册证》或备案凭证(含备案信息表)，产品彩页，注册产品标准。

包2：单孔腹腔镜手术器械用户需求

- 转换器10个：适用于单孔腹腔镜手术用，外口≥Φ25mm，内有≥3个操作孔，外连一支气腹管，为手术主通道，可重复消毒使用的产品。若有一次性使用的产品，则采购数量酌情增加。

- 电凝钩4把：钩形，单极，电凝，Φ5mm，总长度≥40cm，头部绝缘、耐高温。

- 电凝针4把：针形，单极，电凝，Φ5mm，总长度≥40cm，头部绝缘、耐高温。

- 持针器4把：V型，整体为金属结构，Φ5mm，总长度≥40cm，头部极耐磨，手柄带有夹闭自动锁紧卡槽，防止缝合时出现针头打滑。

- 弯剪刀4把：弯形剪刀，双动，带电凝，可360°旋转，可拆卸则更佳，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 钩剪刀4把：钩形剪刀，单动，带电凝，可360°旋转，不可拆卸，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 直分离钳4把：直形带细齿分离钳头，单动，带电凝，可360°旋转，可拆卸则更佳，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 弯分离钳8把：弯形带细齿弯分离头，单动，带电凝，可360°旋转，可拆卸则更佳，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 鼠牙抓钳4把：爪形钳头带倒齿，单动，带电凝，可旋转，不可拆卸，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 无创抓钳4把：直形带细齿无损伤钳头，带单极电凝接头，可360°旋转，可拆卸则更佳，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 可拆换吸引器4件：由吸引头(进出水控制阀门)与导水杆组成，Φ5mm，总长度≥40cm。

- 双极电凝钳4把：头部为中空直头，双极电凝，可旋转，手柄与杆子、内芯可拆卸，双动夹钳，Φ5mm，总长度≥30cm，内芯钳头绝缘。

- 包3：平板离心机(重招)用户需求

一、基本要求

1、名称：离心机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途： 用于质量合格的试管中不同浓度的水溶液或悬浊液的分离。

5、其他：若为国外品牌，必须原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、酶标板转头：配2个标准酶标板；最大转速＞4000rpm；最大离心力＞2500×g；

2、驱动系统： 无碳刷电机直接驱动；

3、控制系统： 微处理器控制系统，带背光的大屏幕LCD数字显示，LED指示灯显示当前离心运行模式及状态。

4、运行时间控制： 0～9小时59分钟；可瞬时离心，亦可连续离心。

5、加/减速选择＞5档；可设置≥3个快捷程序。

6、安全性能：具有转头自锁装置，可在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；转头自动识别；电子式不平衡监测；状态自诊断；自动锁盖及内锁装置。

7、离心结束时有声音提醒；噪音＜60 dB。

注意：投标人应完整展示所投产品的性能特点，不局限于上述要求。

- 包4：输液泵用户需求

一、基本要求

1、名称：输液泵

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：为患者按设定流量进行静脉持续输液。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 输液套件：兼容相同尺寸的国产管路；

- 流速：标准模式：1～999ml∕h，以1 ml∕h为量级单位；

- 输注量限值：1～9999毫升或“－－”（自由输注）；

- 流量精度：＜±5﹪；

- 堵塞压力监测：30～140kPa；

- 报警功能：具备蓄电池电量、输液管内空气、输液管路堵塞、输液泵关门、输液流量错误、输液完成、输液速度与输注量限值比较、重复提示等声光报警功能；

- 空气探测灵敏度、堵塞压力探测灵敏度、报警音量均可调节；

- 具备蓄电池容量显示，单独输液夹底座可随意更改固定方向；

- 电池续航能力≥2小时。

- 有无计算机通讯接口若单价不同则请注明。

注意：投标人应完整展示所投产品的性能特点，不局限于上述要求。

- 包5：包埋机用户需求

一、基本要求

1、名称：包埋机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

二、主要技术要求(达到或优于)

- 可预设7天的自动开机、关机时间；

- 蜡缸采用双重过热保护，安全；

- 熔蜡工作缸容量≥5升；

- 一体化台面，至少具有手动和脚踏控制开关两种操作方式；

- 具有包埋上位照明系统，保证有足够的亮度可确定小块组织包埋位置；

- 具有独立的温控系统，包括蜡缸、蜡嘴、工作台、左右保温缸；

- 独立的冷冻台，可和包埋机或者切片机任意组合，方便日后维修及保养。

注意：投标人应完整展示所投产品的性能特点，不局限于上述要求。

三、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保，其中包1/2手术器械≥1年，包3≥3年，包4/5≥5年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，单价≥5万元的装备需详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。

注：“▲”为选购的重要考量指标，负偏离不作为废标条件。