包1：偏振光疼痛治疗仪用户需求

一、基本要求

1、名称：偏振光疼痛治疗仪

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：若为国外品牌，需整机原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

- 具有直线偏振光特性及过滤器。

中心峰值波长＞1000nm；复合波长范围：600～1600nm。

最大输出光功率＞5500mw。

*

▲光源：宽光谱金卤灯(高分子碘光源)≥150W。

- 光传导系统：高效率光纤耦合器、高传导直线光纤。

- 滤光系统：高精度多层镀膜，带通光滤波器。

- 控制方式：双照射头工作，参数独立调整。

显示方式：高清彩色显示，具有中文导航式指引，操作简便。

- 治疗模式：安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等多种模式，＞100种组合。

- 间歇照射治疗模式：≥90种，可随时根据需要任意调节间歇照射比例。

- 光功率：10%～100%连续可调。

- 治疗时间：1～10分钟连续可调。

- 多种治疗照射头，满足不同部位的照射治疗：按焦点直径不同，输出功率＞1000mW～5500mW。

- ▲安全性高，有患者应急自控停止、光源保护装置，全过程中文提醒功能，故障/误操作报警装置等。

▲标配SD卡并可存储，可实时记录≥10年科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数；

- 治疗万向臂：360°旋转，配强力磁性夹头。可手持照射、固定照射。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 台车 | 1台 |
| 3 | 保险管5A/250V AC | 6根 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 4种治疗头 | 各2个 |
| 6 | 光纤 | 2条 |
| 7 | 合格证/保修卡/使用说明书 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运行之需要。

包2：尿道膀胱镜用户需求

一、基本要求

1、名称：尿道膀胱镜及附件

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、其他：若为国外品牌，需整镜原装进口，到货时需提供进口产品报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件名称 | 主要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿道膀胱镜 | 斜目镜，视向角30°，最大插入部外径＜2mm，工作长度＞150mm | 1条 |
| 2 | 尿道膀胱镜鞘 | 外径≥2.5mm，内径＞2mm，工作长度＞140mm，配合膀胱镜用 | 1件 |
| 3 | 闭孔器 | 外径＜2mm，工作长度＞150mm，配合膀胱镜用 | 1件 |
| 4 | 纤维导光束 | 2.5mm | 1件 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配件以保证内窥镜正常使用。投标时请分项明细报价。

包3：电动毛囊移植机用户需求

一、基本要求

1、名称：电动毛囊移植机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

二、主要技术要求(包括但不限于)

1、毛囊提取钻转速稳定，提取过程中钻头无明显可见幅度摆动，防止损伤毛囊。

2、提取设备可拆卸，便于清洗及消毒包装。

3、每套提取仪需配备≥3套提取手柄，并配套≥20根钻头。

包4：心电图机用户需求

一、基本要求

1、名称：数字式十二道心电图机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

二、主要技术要求(包括但不限于)

1、显示器

- 配＞8寸背光源≥800×600分辨率的液晶触摸显示屏；

- 可同步显示、记录12导心电波形；

- 显示内容含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等；

- 可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断，采集界面有导联脱落指示。

2、ECG输入

- 导联选择：手动/自动可选，支持国际导联体系；

- 输入阻抗：≥50MΩ

- 耐极化电压：＞±500mV

- ▲共模抑制比：＞110dB

- 时间常数：＞3s

- 定标电压：1mV

- 导联线：内附抗除颤点击保护功能；

- ▲全中文操作界面，能输入和打印含医院中文名称和患者姓名的中文报告单。

3、波形处理

- 灵敏度选择＞5种；

- RR间期监测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出；

- 自动分析功能：具有12导联同步自动分析及RR间期、ST段分析功能；

- 具备设备自诊断及故障提示功能。

4、存储器和记录器

- 内置存储器可存储病历≥200例；

- 数据可通过USB口导入导出。

- 热点阵记录方式；

- 走纸速度、记录通道＞5种；

- 记录内容：分析结论、详细测量值、主要波形、明尼苏达码、导联名称、增益、走纸速度、患者信息(年龄、性别、身高、体重、血压)、标记等信息；

- 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印；

- 可外接打印机，可设置打印报告测量信息显示自由配置功能；

- ▲具有自动检测并触发打印心律失常及延长打印功能；

- 支持≥120秒ECG波形电影回放；

- 具有“快速”和“省纸”两种打印模式，适合体检。

5、外部输入接口

- RS232端口、USB接口、网络接口；

- 可直接输出DAT/FDA-XML/PDF/DICOM格式标准协议；

- 支持二维条码扫描仪和无线传输功能。

6、心电工作站软件功能

  - 配ECG心电数据管理软件，可连接电脑组成心电工作站；

  - 可实现电脑患者信息的统一管理，具有病例查询功能，可根据姓名、ID或日期查询机内存储的病例，ECG波形值/节律的显示、测量与比较；

  - 可实现自动测量与自动诊断结果的显示和编辑，心电波形与报表的打印，生成PDF文件等。

7、其他

- 交直流两用，交流100V～240V，内置可充电锂电池，电池充满电能连续记录＞400份心电图。

- 具有无操作自动关机、自动屏保功能，时间可任意调整。

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 心电导联线 | 2根 |
| 3 | 胸电极 | 12只 |
| 4 | 肢电极 | 8只 |
| 5 | 锂电池 | 1块 |
| 6 | 记录纸 | 1卷 |
| 7 | 接地线、电源线 | 各1根 |
| 8 | 保险管 | 2个 |
| 9 | 心电工作站ECG软件 | 1套 |
| 10 | 说明书、保修卡、合格证 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运行之需要。

四、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年(其中包1光纤非人为损坏保修≥1年，包2全保≥2年)，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件(如光纤、钻头等)的最优惠报价清单作为遴选参考。