包1：低温保存箱  1台

（一）基本要求

1、名称：低温保存箱

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于生物样本的保存。

- 主要技术要求(达到或优于)

- 温度范围：-20~-40℃

- 温度精度：≤±1℃

- 有效容积≥481L

- 带脚轮及旋钮脚，可移动也可固定

- 配内锁，也可外加挂锁

- 系统具有微电脑控制

- 具有循环除霜功能

- 含报警功能：高温报警、低温报警、门未闭合报警

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 除冰铲 | 1把 |
| 3 | 钥匙 | 1套 |
| 4 | 说明书 | 1本 |

包2：超低温冰箱  1台

（一）基本要求

1、名称：超低温冰箱

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

- 用途：用于生物样本的保存

- 主要技术要求(达到或优于)

- 温度范围：-10℃~-86℃可调

- 温度精度：≤±1℃

- 有效容积≥490L

- 带脚轮及旋钮脚，可移动也可固定

- 配内锁，也可外加挂锁

- 系统具有微电脑控制

- 具有循环除霜功能

- 含报警功能：高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 除冰铲 | 1把 |
| 3 | 钥匙 | 1套 |
| 4 | 说明书 | 1本 |
| 5 | 冻存架 | 24个 |
| 6 | 冻存盒 | 600个 |
| 7 | 冷链监控 | 1个 |

包3：低频治疗仪  1台

（一）基本要求

- 名称：低频治疗仪（产后康复治疗仪）

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于产后催乳，子宫复旧、慢性盆腔炎等的低频脉冲理疗

- 主要技术要求(达到或优于)

- 治疗仪的输出基本脉冲波形为矩形波，频率为800Hz，误差不大于10%；

- 治疗仪的输出基本脉冲宽度为0.4ms±10%

- 输出电压幅度至少含0-200个等级

- 调制波脉冲波形为梯形波、半梯形波、三角形波、直线波

- 治疗仪输出幅度为最大时，每个电脉冲的电量应大于7μc

- 治疗仪最大输出时的有效值≤38V

- 治疗仪的治疗时间为定时20分钟、30分钟、不定时三种，定时误差不大于0.25s/min

- ≥三个输出通道

- 要求为推车式

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 乳腺治疗电极片 | 8片 |
| 3 | 圆形治疗电极片 | 12片 |
| 4 | 耳穴治疗电极 | 2付 |
| 5 | 专用电极线 | 12条 |
| 6 | 固定带 | 6条 |
| 7 | 导电胶 | 1支 |
| 8 | 挂钩 | 6个 |
| 9 | 电源线 | 1根 |

包4：全数字便携式黑白超声诊断系统 1台

（一）基本要求

- 名称：全数字便携式黑白超声诊断系统

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官（乳腺、睾丸、甲状腺）、外周血管、肌肉骨骼（常规和浅表）的临床超声诊断检查。

- 主要技术要求(达到或优于)

1、≥15 英寸液晶屏幕，角度可调

2、谐波成像技术

3、梯形成像

4、偏转扫描成像技术（B 模式线阵）

5、空间复合成像技术（线阵、凸阵）

6、内中膜厚度自动计算

7、组织特征成像技术

8、扩展成像（凸阵）

9、图像一键优化功能

10、中文等10种语言显示和输入

11、系统通用技术规格

11.1、探头接口：≥2个

11.2、探头规格

11.2.1 类型：电子凸阵，

选配: 电子线阵，电子小凸阵，电子微凸阵

11.2.2 阵元：≥128

11.2.3 频率：超宽频：2.0-10.0MHz

中心频率：≥3种，可视可调

11.3、USB 接口≥4个

12、启动时间≤40s

13、二维灰阶

13.1  声束形成器：全数字声束形成器

13.2  接收声束聚焦：连续逐点动态

13.4  增益：0-100dB

13.5  动态范围: 30-220db连续可调

13.6  空间分辨率：符合GB10152-1997 国家标准。

13.7  成像模式：B、B/B、B/M、M、4B

13.8 TGC:≥8段

13.9 最大显示深度：≥300mm

13.10 放大功能: ≥10倍声学放大、10级可调、支持IZoom，实时全屏浏览

13.11 穿刺功能：屏幕显示穿刺引导线，引导线粗细可调，具有平行校准调节,具有穿刺测量功能

13.12 界面语言：中文/英文任选

13.13  标记体位数：200

13.14  伪彩图谱：≥15种

14、M型

14.1 独立可调内容: 时间标志（开/关）、扫描速度、IP、边缘增强（M型）、线相关（M型）

15、测量和分析

15.1 一般测量：距离、面积、体积、十字线、平行线、角度、B-断面图、B-直方图、深度、长度比率、面积比率

15.2 妇产科测量与分析

15.3 泌尿科测量与分析

15.4 小器官测量与分析

15.5 神经测量与分析

15.6  矫形外科测量软件

15.7  心脏测量软件

15.8  血管测量软件

15.9  急诊测量软件

15.10  腹部测量软件

16中文报告功能

16.1  常规报告及专科报告：选取图像，医生可以自行书写文字

17.原始数据管理单元

17.1  静态图像(BMP、JPG、DCM、FRM)、动态图像(AVI、DCM、CIN)以多种格式直接存储

17.2  存储介质：内置320G硬盘,支持U盘/移动硬盘存储。

17.3  电影回放：支持存储图像的手动、自动电影回放

18.具备充电电池，可充电

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 腹部探头 | 1 |
| 3 | 阴超探头 | 1 |
| 4 | 锂电池 | 1 |
| 5 | 台车 | 1 |
| 6 | 便携包 | 1 |

（四）其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。