包1：担架推车 3张

一、基本要求

1、名称：担架推车(转运床)

2、数量：3张

3、货期：接采购人订货通知后1个月内

4、用途：供医疗机构运送或转移患者用。

二、主要技术要求(达到或优于)

- ▲整床：长度≥1800mm，宽度≥600mm，由气动弹簧控制背部升降且＞45°(角度可显示)，安全承重量≥150Kg。

- 床架：结构牢固，不掉漆、不生锈、防腐蚀；

- 床垫：阻燃、抗菌、防水、透气。垫子两侧有把手方便移动，床套可拆卸清洗。

- 护栏：上有方便引流管通过的凹槽，床两边有挂钩；有水平固定功能，可增加床面宽度，方便输液、量血压等操作，设有安全锁。

- 水平升降：有曲柄摇把控制，手柄可折收。

- 脚轮：双面，至少有一个有接地作用，有效消除转运过程产生的静电。

- ▲刹车：中控刹车，在任意轮子一侧踩下，即可同时控制四个轮子的万向转动或锁定。

- 床体：四角均有输液架插孔，且有旋钮可固定输液架。

- 氧气瓶搁架：标配，可横竖两种方式存放氧气瓶，搁架可随床体同时升降，防止氧气管道被拉扯。

- 托盘：可根据不同需要放置急救器具、输液架等。

- 配置：床体、床垫、护板、输液架、氧气瓶搁架、杂物托盘、脚轮、转运定向中心轮各1套。

包2：手术床 2张

一、基本要求

1、名称：手术床

2、数量：2张

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：1张用于产科手术、1张用于心脏手术。

5、其他：知名品牌，若为国外品牌，需整机原装进口，供货时可提供报关单和(或)商检证明。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、自身规格：总长度1800 mm～2000 mm，宽度≥500 mm，床面离地高度600 mm ～950mm，纵向倾斜(头倾/脚倾)≥25°，侧向倾斜(左/右)≥15°。

2、动力系统：电动液压驱动，具有电动调整手术床升高、降低、头脚倾、左右倾功能，具备常规手术床的体位变化功能，有储备电池，能确保手术床在无电源状态下工作。

3、操作方式：电动控制方式。

4、材质：床面框架和床柱外壳能保用≥10年不生锈。基座外壳不掉漆、抗撞击、耐腐蚀、耐消毒、不生锈。

5、结构：

(1) 床板：由背板、坐板及可分开式的脚板等部分组成。腿板能拆卸、可下折、可分叉，床板可透过X线。

(2) 床垫：密封性好、质地柔软，整体成形。厚度80±10mm，自然塑型，具有记忆恢复功能，减少局部压强，有效防止褥疮。无缝隙、防水、易清洗、防静电、可拆卸。

6、最大承载重量≥135kg。

7、至少配置搁手板2个，麻醉架1个

▲7、投标人需详细描述所投产品其他技术指标及配置清单以全面展示产品性能特点。

包3：负极板回路垫 2张

一、基本要求

1、名称：负极板回路垫

2、数量：2张

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：用于电外科手术中配合电刀使用。

二、主要技术要求(达到或优于)

1、工作原理：电容式负极板，具有电流控制特性，保证病人安全。

2、可满足所有手术需要，对成人、儿童、各种术式都能满足。

3、具有通用型转换接口，可与市场上所有隔离式高频电刀匹配。

4、工作模式：可重复使用/非直接接触式。

5、适用于所有皮肤情况，包括大面积烧伤、干燥、毛发过多、具有金属等植入物、刺青、疤痕及敏感皮肤等情况。

6、不会对X光透视产生任何影响。

7、表面为柔软的防褥疮材料制成，防褥疮可减压，可弯折适用于各种手术体位。

三、配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负极板回路垫 | 1 |
| 2 | 连接导线 | 2 |

包4：医用全高清监视器 1台

一、基本要求

1、名称：医用全高清监视器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：用于腹腔镜系统显示。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 进口大品牌医用全高清监视器

- 支持全高清1080P，16：9制式信号输入

- 支持全高清1080P DVI信号输入

- 亮度≥500cd/m2

- 显示分辨率≥1920x1080

- 垂直方向视角和水平方向视角都≥178°

- 视频输入信号： HD-SDI、HD-DVI、RGBS/YPbPr、VGA、S-Video和Composite/SO

- 有效尺寸≥26英寸

- 使用医用直流电源供电

包5：医用控温毯 4套

一、基本要求

1、名称：医用控温毯（医用多功能水床）

2、数量：4套

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：适用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温及需要保持体温的患者。

二、主要技术要求(达到或优于)

- 温度控制范围：24℃~45℃

- 温度控制精度≤1℃

- 水毯承重≥150kg

- 主机工作时噪音不大于45分贝

- 主机工作不会对其他医用设备产品超过规定值的电磁干扰

- 水毯长*宽*高≥70cm*50cm*0.6cm

三、配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 主机 | 1 |
|  | 水毯 | 2 |
|  | 说明书 | 1 |

包6：医用工具头 1批

一、基本要求

1、名称：医用工具头（耳钻钻头）

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：适用于耳鼻喉科软硬组织的切除。

二、主要配置明细

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径006 | 1 |
| 2 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径008 | 1 |
| 3 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径010 | 1 |
| 4 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径014 | 1 |
| 5 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径018 | 1 |
| 6 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径023 | 1 |
| 7 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径027 | 1 |
| 8 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径031 | 1 |
| 9 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径035 | 1 |
| 10 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径040 | 1 |
| 11 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径045 | 1 |
| 12 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径050 | 1 |
| 13 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径060 | 1 |
| 14 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径070 | 1 |
| 15 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径006 | 1 |
| 16 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径008 | 1 |
| 17 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径010 | 1 |
| 18 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径014 | 1 |
| 19 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径018 | 1 |
| 20 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径023 | 1 |
| 21 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径027 | 1 |
| 22 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径031 | 1 |
| 23 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径035 | 1 |
| 24 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径040 | 1 |
| 25 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径045 | 1 |
| 26 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径050 | 1 |
| 27 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径060 | 1 |
| 28 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径070 | 1 |

四、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。