包1：相差显微镜  2台

（一）基本要求

1、名称：相差显微镜

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于观察普通染色或非染色的切片

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、≥5位物镜转换

2、LED冷光源长寿命照明

3、具备10X（N.A.≥0.25）、20X（N.A.≥0.4）、40X（N.A.≥0.65）相差物镜、100X（N.A.≥1.25）相差油镜

4、具备10x目镜，屈光度可调,可缩紧

4、高强度低位同轴机械物台，没有暴露传动齿条

5、扫描面积≥ 7.6 x 2.6 cm

6、≥30度观察角, 双目筒, 可360度旋转

7、有延时关机功能

8、表面银离子镀膜，有效防传染病

9、便携手柄，方便携带，搬运

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 双目筒 10X/18 | 1 |
| 3 | 10X/20目镜 | 2 |
| 4 | 10x相差物镜 | 1 |
| 5 | 20x相差物镜 | 1 |
| 6 | 40x相差物镜 | 1 |
| 7 | 100x相差油镜 | 1 |
| 8 | 聚光镜 | 1 |
| 9 | 匀光镜插件CL | 1 |
| 10. | 相差环插片, 4 位, BF, 10x/20x/100x 用 | 1 |
| 11 | 镜油, 10ml | 1 |
| 12 | 国标电源线 | 1 |

包2：倒置显微镜  1台

（一）基本要求

1、名称：倒置显微镜

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于生物样本的观察。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、显微镜

1.1、物镜转换器：≥4孔式物镜转换器

1.2、聚焦机构：具备聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，具备上、下限位装置，上调节行程≥9 mm, 最小调节行程≤2 µm

1.3、透射光照明装置：LED 照明，≥35000小时寿命；自动关机（可调节），滤色片插槽。

1.4、观察镜筒：双目镜筒

1.5、固定式载物台

1.6、聚光镜：NA≥0.45,WD≥40mm，孔径光阑可调，调节前置

1.7、照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜，并可调节聚光镜WD

1.8、光强可自动调节

1.9、具备以下相差物镜，5X（N.A.≥0.12，W.D.≥14）、10X（N.A.≥0.22，W.D.≥7.8）、20X（N.A.≥0.30，W.D.≥3.7）、40X（N.A.≥0.50，W.D.≥2）

1.10、具备10X目镜

2、显微数码成像系统

2.1、有效像素≥500万像素

2.2、图像速度：全分辨率实时速度≥30幅/秒（1920 X1080）

2.3、像素大小≥2.35um*2.35um

2.4、色彩深度≥24位

2.5、曝光时间：0.5ms 到500ms

2.6、一体式显像以及数据储存：SD卡储存数据，内置式摄像接头

2.7、具有HDMI 接口

2.8、相机独立开关

2.9、显微镜支架为相机USB独立供电

2.10、可拍摄照片及动画(MP4),及实时回放，浏览

2.11、遥控器控制及操作摄像头

3、显微图像分析系统

3.1、可连接高清显示设备进行镜下图像的实时预览、拍摄照片及动画(MP4)，并可实时回放，浏览

3.2、可连接电脑作为传统数字摄像头使用，提供同一品牌PC软件，可进行预览、拍照、图像处理及管理、简单测量及标注，升级更多科研模块等功能

4、电脑配置

4、1 CPU i7，内存≥8GB，硬盘容量≥1T，64位WIN7.0以上正版操作系统

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机带摄像接口 | 1 |
| 2 | 显微照相机 | 1 |
| 3 | 10X目镜／20 | 1 |
| 4 | 10X目镜／20 可调焦 | 1 |
| 5 | 聚光镜 | 1 |
| 6 | 4孔相差板 | 1 |
| 7 | 5X相差物镜 | 1 |
| 8 | 10X相差物镜 | 1 |
| 9 | 20X相差物镜 | 1 |
| 10 | 40X相差物镜 | 1 |
| 11 | 防尘罩 | 1 |
| 12 | 配套计算机、显示器（整套） | 1 |

包3：正立显微镜  4台

（一）基本要求

1、名称：正立显微镜

2、数量：4台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于生物样本的观察。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、≥5位物镜转换

2、LED冷光源长寿命照明

3、具备平场消色差物镜4X、10X、40X、100X

4、10x目镜，屈光度可调,可缩紧

5、高强度低位同轴机械物台，没有暴露传动齿条

6、扫描面积≥ 7.6 x 2.6 cm

7、双目筒, 可360度旋转

8、有延时关机功能

9、表面银离子镀膜，有效防传染病

10、便携手柄，方便携带，搬运

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 双目筒 10X/20 | 1 |
| 3 | 4X物镜 | 1 |
| 4 | 10x物镜 | 1 |
| 5 | 40x物镜 | 1 |
| 6 | 100x油镜 | 1 |
| 7 | 聚光镜 | 1 |
| 8 | 匀光镜插件CL | 1 |
| 9 | 镜油, 10ml | 1 |
| 10. | 电源线 | 1 |

包4：医用工具头 1批

一、基本要求

1、名称：医用工具头（耳钻钻头）

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：适用于耳鼻喉科软硬组织的切除。

二、主要配置明细

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径006 | 1 |
| 2 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径008 | 1 |
| 3 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径010 | 1 |
| 4 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径014 | 1 |
| 5 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径018 | 1 |
| 6 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径023 | 1 |
| 7 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径027 | 1 |
| 8 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径031 | 1 |
| 9 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径035 | 1 |
| 10 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径040 | 1 |
| 11 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径045 | 1 |
| 12 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径050 | 1 |
| 13 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径060 | 1 |
| 14 | 钨碳钢钻头，长70毫米，钻头直径070 | 1 |
| 15 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径006 | 1 |
| 16 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径008 | 1 |
| 17 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径010 | 1 |
| 18 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径014 | 1 |
| 19 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径018 | 1 |
| 20 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径023 | 1 |
| 21 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径027 | 1 |
| 22 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径031 | 1 |
| 23 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径035 | 1 |
| 24 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径040 | 1 |
| 25 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径045 | 1 |
| 26 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径050 | 1 |
| 27 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径060 | 1 |
| 28 | 金刚砂钻头，长70毫米，钻头直径070 | 1 |

四、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。