包１：小儿腹腔镜手术器械 1批 预算5.9万元

- 无创抓钳３把：直形带细齿无损伤钳头，带单极电凝接头，可360°旋转，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 直角分离钳3把：直角形带细齿分离钳头，带电凝，可360°旋转，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 弯分离钳3把：弯形带细齿分离钳头，带电凝，可360°旋转，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 鸭嘴抓钳3把：鸭嘴形带细齿分离钳头，带电凝，可360°旋转，，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 重型抓钳3把：带电凝，可360°旋转，，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 弯剪刀3把：弯形剪刀，双动，带电凝，可360°旋转，可拆卸则更佳，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 钩剪刀3把：钩形剪刀，单动，带电凝，可360°旋转，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 输卵管抓钳3把：带电凝，可360°旋转，Φ≤３mm，总长度≥280mm

- 电凝钩3把：钩形，单极，电凝，Φ≤３mm，总长度≥280mm，头部绝缘、耐高温。

包2：手持式裂隙灯显微镜  2台 预算3.8万元

（一）基本要求

1、名称：手持式裂隙灯显微镜

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于眼前节及眼内病变。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、显微镜

1.1、显微镜类型：双目交角式显微镜

1.2、物镜：1X

1.3、目镜：10X、16X

1.4、屈光度补偿±7D

1.5、工作距离≥80mm

1.6、瞳距距离可调：48mm-70mm

2、裂隙灯

- 裂隙宽度：0-10mm，连续可调

- 裂隙高度: 1mm、3mm、5mm、10mm

- 光斑直径: 1mm、3mm、5mm、10mm

- 滤色片 ：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片

- 裂隙旋回转角度: 水平圆周±30度

- 要求配可充电电池

- 电池工作时间：≥5小时

- 照明灯泡:高亮度白光LED

3、数码相机

3.1、相机像素≥1400万以上

3.2、配拍摄手柄

3.3、相机可自动调焦

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数码相机 | 1 |
| 2 | 相机转接口 | 1 |
| 3 | 前额固定支架 | 1 |
| 4 | 屈光度调节杆 | 1 |
| 5 | 10X目镜 | 2 |
| 6 | 16X目镜 | 2 |
| 7 | 电池充电器 | 1 |
| 8 | 锂电池 | 2 |
| 9 | 说明书 | 1 |
| 10 | 合格证 | 1 |
| 11 | 保修卡 | 1 |

包3：无线三轴体动记录仪  1台 预算9万元

（一）基本要求

1、名称：无线三轴体动记录仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于身体活动和睡/醒的监测。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、腕表

- 采样率：30-100Hz

- 动态范围：+/-8G

- 待机时间≥25天

- 数据传输方式：USB、蓝牙

- 具有防水性

- 佩戴位置：手腕、腹部、脚踝、大腿、上臂

- 可监测：原始加速度值，能量消耗, 能量代谢当量，计步，活动强度，心率，定位，总睡眠时间，睡眠效率和周围的光照水平。

2、软件

- 可数据采集、数据下载，观察及处理采集的活动数据

- 数据可导出为CSV格式文件或纯文本文件（TXT）供其它分析软件使用（例如SPSS,SAS）。

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腕表 | 5个 |
| 2 | 分析软件 | 1套 |
| 3 | 配套电脑（主机、显示屏、打印机） | 1套 |

包4：电动吸乳器 1台 预算7万元

（一）基本要求

1、名称：电动吸乳器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：用于解决乳液淤积问题。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 可选择单侧或双侧吸乳

- 吸吮力度：全范围可调真空，吸真空达到设定值后，吸力略下降并保持，达到最大的乳汁流速。

- 刺激阶段压力涵盖-50mmHg至-200mmHg

- 吸乳阶段压力涵盖-50mmHg至-250mmHg

- 吸吮周期：刺激阶段固定涵盖100-130转/分钟、吸乳阶段变动转速涵盖50-80转/分钟

- 具备溢乳保护功能

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸乳器 | 1台 |
| 2 | 双侧吸乳配件（可重复用） | 1套 |
| 3 | 手推支架 | 1辆 |

四、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。