包１：亚低温治疗仪 2台 总预算7.6万元

（一）基本要求

1、名称：亚低温治疗仪

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于医疗单位对高烧患者进行物理降温治疗。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、具有电磁兼容性，有EMC认证， 提供专业权威检测报告；

2、毯/帽降温控制范围：4℃—42℃，精度：±1℃；

3、带复温（升温）功能；采用热泵加热技术和制冷加热双隔离系统，确保病人安全。

4、最大降温速度：≥2℃/分；最大升温速度：≥2℃/分；

5、体温监测：具有腋温和肛温两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

6、体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限；

7、双路双温输出，双毯或毯/帽可以用一个或两个温度同时工作；

8、时间控制范围：0—99小时或长期运行，可自动计时；

9、水位超限自动报警功能；

10、仪器故障智能诊断；

11、断电保护功能，短时断电后通电自动恢复设定的程序运行；

12、正常工作噪声≤50分贝，噪声低；

13、TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适；

16、双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

（三）单套配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 冰毯(含包套、连接管) | 1条 |
| 3 | 冰帽(含包套、连接管) | 1个 |
| 4 | 电源线 | 1条 |
| 5 | 防尘罩 | 1套 |
| 6 | 注水装置 | 1套 |
| 7 | 体温传感器 | 2条 |
| 8 | 毯帽挂篮 | 1个 |
| 9 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

包2：患者升温系统  2套 总预算9万元

（一）基本要求

1、名称：患者升温系统

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：为病人提供温暖，预防和治疗低温症。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、运行温度≥三挡温度选择，温度正负偏离值小于等于1.5度；

2、系统感应器装置≥3个温度感应器，保证设定温度的稳定性；

3、具有过热报警装置，且有图示及报警提示音，最高温度小于等于56度；

4、风速与噪音：高速时噪音不超过53分贝， 低速时噪音不超过48分贝；

5、出风口：1个，适用于所有类型加温毯；

6、过滤器：高效0.2um过滤器

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 儿科保温毯 | 2 |
| 3 | 说明书 | 1 |
| 4 | 合格证 | 1 |
| 5 | 保修卡 | 1 |

包3：等离子高频手术治疗仪 1台 预算10万元

（一）基本要求

1、名称：等离子高频手术治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于耳鼻喉手术中对软组织进行切割、消融、凝固和止血。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、等离子高频手术治疗仪主机

- 输出功率

等离子汽化切割消融：至少9档可调

等离子消融凝固止血：至少9档可调

- 工作计时 0-99s循环计时

- 界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

1.3.1、功率、时间显示；

1.3.2、工作模式指示；

- 能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠；

- 至少两种工作模式，一种切割消融模式，一种止血凝固模式；

- 主机可适配单独注册的一次性双射频等离子体手术电极，根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的手术电极；

- 主机可根据不同刀头自动设置默认功率大小；

- 能通过脚踏开关启动、切换切跟凝模式；

- 低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

- 一次性双极射频等离子体手术电极（等离子刀头）

- 电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证

- 在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，手术操作过程中，可以实现一个等离子刀头即能完成手术，减少辅助器械，避免麻烦。

- 根据不同部位的手术设计出不同的刀头，还可以根据手术要求自行弯曲，调整所需的角度。

- 能提供国内部分耗材中标的相关依据。

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 脚踏控制器 | 1套 |
| 3 | 手柄线 | 2条 |
| 4 | 电源线 | 1条 |
| 5 | 扁桃体（等离子体）刀头 | 5把 |

包4：经颅磁治疗仪 1台 预算6万元

（一）基本要求

1、名称：经颅磁治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后一个月内

4、用途：适用于儿童脑瘫神经功能的恢复、大脑发育迟缓、癫痫、弱智；小儿自闭症、多动症、注意力不集中；脑瘫引起的相关症状、流口水、睡眠障碍、呛食、智力低下；脑瘫引起的语言能力低下、行走不平衡、肌张力高引起的运动障碍等。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 治疗体磁感应强度：弱档≤7 mT±2mT； 强档≥14 mT±4mT

- 治疗通道：4路输出、同时可治疗4人，每一路可独立工作

- 治疗时间：20—30分钟（可调）

- 治疗模式：变频负极性电磁+变频按摩功能

- 治疗体磁感应频率：由5、10、20、30、40、50Hz六个固定频率段组成，输出时每种频率段可自动切换变频输出，也可单种频率单独输出，可自动变频，可自由选频

- 治疗输出电压：负极性：弱档AC7.5—9V强档AC12—17V

- 治疗帽可根据儿童年龄大小配置

- 控制方式：单片机分单元控制，每一路输出独立控制工作，磁感应频率具备自动变频和自由选择频率功能

- 显示方式：主机由电子时钟和频率指示灯、功能键指示灯等随机显示各种治疗信息

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 磁疗帽 | 8付 |
| 3 | 电源线 | 1条 |
| 4 | 合格证、使用说明 | 1套 |

（四）、其他商务要求(适用于所有包组)

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。