包１：胎儿/母亲监护仪（双胎） 2台 总预算5万元

（一）基本要求

1、名称：胎儿/母亲监护仪（双胎）

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于医院对胎儿的胎心率、孕妇的胎动、宫缩压力、心电、脉率、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温进行监测。

（二）主要技术要求(达到或优于)

  - 整机

  - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

  - 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

  - 飞梭和硅胶按键操作；

  - 隐藏式提手，方便移动；

  - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

  - 双胎心率重合报警(SOV)；

  - 模块化结构，方便升级；

  - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

  - 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

  - 具有查找监护记录功能；

  - 具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST 评分方式，每分钟更新一次评分结果。

  - 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

  - 通过欧盟CE认证。

  - 显示：

  - ≥10英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，0-90度内多角度翻转。

  - 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

  - 监护曲线显示背景栅格支持30~240（美标）和50~210（国际）两种标准；

  - 监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；

  - 可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

  - 探头：

  - 全新探头外观设计，更符合人机工程学原理；

  - 新式探头防水设计；支持水中分娩

  - 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：≥1MHz         超声波束声强：Iob<1mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

  - 宫缩压力： 0-100相对单位     分辨率：1%

  - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围： 0% ~100 %

可选无线探头：

  - 无线探头工作频段采用医用专用频段，不受民用信号干扰

  - 无线探头工作距离≥100m，满足临床科室使用需求

  - 无线探头内置锂电池，≥12小时的超强续航能力

  - 打印：

  - 内置150/152mm国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

  - 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

  - 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时打印功能，具有打印倒计时功能；

  - 自动评分，胎心一/胎心二自动评分结果。

  - 打印结束后给予声音提示

（三）单套配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 胎心探头 | 4个 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1个 |
| 4 | 打标器 | 1个 |
| 5 | 绑带 | 3根 |
| 6 | 耦合剂 | 1瓶 |
| 7 | 打印纸 | 1盒 |
| 8 | 内置宽行打印机 | 1台 |
| 9 | 电源线 | 1根 |
| 10 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

5、免费负责与医院现有胎监中央站连接。

包2：全自动荧光免疫分析仪 1套 预算10万元

（一）基本要求

1、名称：全自动荧光免疫分析仪

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于过敏原检测。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、至少包含10种食物过敏原、15种室内和室外过敏原（吸入过敏原）、总IgE检测，各种过敏原能单独检测；

2、全定量检测，检测范围宽，方法可溯源性，重复性好；

3、全自动检测，可随时放入样本，具备全自动稀释功能；

4、样本类型：原始样本管，血清或血浆；

5、样本容量≥30个标本；

6、可选择单向或双向（自动读取条码）通讯检测标本；

7、硬盘储存空间，至少能同时储存3000份样本分析数据

8、有多水平质控品可供选择，符合ISO15189认证要求；

9、具有≥30家实验室使用该设备参与室间质评；

10、具有可与仪器配套的定标物（可溯源），日常保养快捷方便、清洗彻底、防交叉污染能力强；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 托架储存盘 | 1个 |
| 3 | 酶标试剂储存盘 | 1个 |
| 4 | 底物备用盘 | 1个 |
| 5 | 稀释液盘 | 1个 |
| 6 | CAP装载托架盘 | 1个 |
| 7 | 样品架 | 5组 |
| 8 | 洗涤盘 | 1个 |
| 9 | 质控/定标条托架盘 | 1个 |
| 10 | 架/盘条形码标签 | 100个 |
| 11 | 警示标签盒 | 8张 |
| 12 | 装机试剂 | 1套 |
| 13 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件)全保≥5年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、试剂的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

5、免费承担与医院LIS和HIS系统连接的技术、服务及接口费用。

包3：婴儿培养箱 1台 预算2.5万元

（一）基本要求

1、名称：婴儿培养箱

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于早产儿或病弱儿的培养成长,以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。

    - 主要技术要求(达到或优于)

- 控温方式：箱温和肤温两种温度控制

- 箱温控制范围：25℃～37℃

- 肤温控制范围：34℃～37℃

- 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

- 升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

- 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

- 婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

- 重量显示精度：±1%（配置称重装置时）

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 1台 |
| 2 | 制动脚轮 | 2个 |
| 3 | 非制动脚轮 | 2个 |
| 4 | 护栏 | 1套 |
| 5 | 机柜 | 1台 |
| 6 | 黄疸治疗装置 | 1台 |
| 7 | 输液架 | 1根 |
| 8 | 托盘 | 1个 |
| 9 | 皮肤温度传感器 | 2根 |
| 10 | 空气过滤材料 | 1套 |
| 11 | 操作窗塑料套 | 4个 |
| 12 | 转动圆窗塑料套 | 2个 |
| 13 | 电源线 | 1根 |
| 14 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。