包1：医用输血输液加温仪 1台 预算3.9万元

（一）基本要求

1、名称：医用输血输液加温仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：主要用于对输入人体的液体进行加热。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 可将低温的血液、液体加温至人体正常体温供患者输注；无需专用耗材，适用医院常规输血、输液器；

- 运行模式：连续运行（24小时）；

- 温度控制：有智能温度控制功能，机器预热时间≤2分钟，能预设目标温度33℃~41℃，加温达到设定温度，停止加温并保持。温度设置误差≤±1℃；

- 安全要求：低压、低温持续热传导、当液体加温高于42℃后设备有超温断电保护功能。

- 输液速度控制：有智能控制功能，准确控制输液速度。

- 加热套管全程包裹输血输液管路，无裸露管路，加温后液体直达患者，加热管≥1.4米；

- 显示屏≥40*90mm，可同时显示信息≥5种，具备设定温度、加热温度、加热时间、工作状态、故障等信息。

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 加热管 | 1条 |
| 3 | 使用说明书/合格证/保修卡 | 1套 |

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包2：气压腔内弹道碎石机 1台 预算8万元

（一）基本要求

1、名称：气压腔内弹道碎石机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：主要用于内窥镜泌尿系碎石。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、工作压力：0.2~0.4Mpa；

2.2、工作模式支持单发、连发；

2.3、连续频率：1-10Hz/s，任意可调；

2.4、脉冲宽度：25ms；

2.5、气体过滤装置：装有除水、除油、除臭三级气体过滤系统，输出气体符合医用气体的国家标准；

2.6、电子计数器：具有碎石次数实时设置显示；

2.7、超压提示：当碎石压力上限≥0.45MPa；下限≤0.17Mpa时设备具有声光提示并自动停止输出；

2.8、计数及显示范围：0000~9999；

2.9、工作条件：温度5-40℃，相对湿度＜80%

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制装置 | 1台 |
| 2 | 气源装置 | 1台 |
| 3 | 操作手柄（连胶管） | 1套 |
| 4 | 冲击杆 | 6支 |
| 5 | 脚踏开关 | 1个 |
| 6 | 弹性套管 | 5粒 |
| 7 | 压缩机油 | 2瓶 |
| 8 | 说明书 | 1本 |

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包3：维生素检测仪 1台 预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：维生素检测仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：主要用于检测人血液样本中的维生素含量。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、分析方法：电化学法；

2.2、电位分辨率（绝对）：0.1mV；

2.3、操作特点：电极自动升降；

2.4、检测项目：维生素A/B1/B2/B6/B9/B12/C/D/E；

2.5、单项检测样本量：10~80uL血清或全血；

2.6、样本前处理：不需要，直接将专用测试液滴入血样即可；

2.7、检测时电极状态：保持静止：

2.8、检测时间：75~150秒；

2.9、最小可测浓度：1.7*10-12mol/L;

2.10、线性相关系数：CR≥0.995;

2.11、重复性：CV%≤10%;

2.12、传感器：固体电极；

2.13、仪器构成：多通道设计，可同时检测3-7种维生素；也可单独检测；

2.14、开机预热时间≤5秒；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 传感器（内置） | 1个 |
| 3 | 电极针（正极） | 9支 |
| 4 | 电极针（负极） | 18支 |
| 5 | 台式电脑 | 1套 |
| 6 | 使用说明书/合格证 | 1套 |

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

5、其他要求：合同乙方承担设备与LIS系统对接的费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包4：胎儿脐血流检测仪 1台 预算6万元

（一）基本要求

1、名称：胎儿脐血流检测仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：主要用于检测胎儿脐动脉血流速度谱,给出脐动脉血流动力学的客观指标,供医院妇产科产前检查用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、超声频率≥5MHz；

2.2、配备工控一体化电脑，显示器≥18.5寸，工作电脑（含键盘、鼠标）和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，可任意调节支架高度，配备推把和滑轮；

2.3、全中文操作界面，可存储病例10万个以上，病例管理方便；图谱报告输出：windows兼容黑白激光打印机，并提供多种报告模式可选，满足临床不同的需求；

2.4、自动计算和手动计算出反映胎盘血循环状况的：FVR、FHR、S/D、RI、PI、TAV、T1、T2、a（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI等特征指标；指标重复性好，特异性强；

2.5、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听；

2.6、机内配备详细正常范围参考图表，便于对照诊断；允许医生修改机内正常范围，便于临床科研；配有围产期管理软件；

2.7、仪器操作简便易学，有鼠标、键盘和脚踏开关三种操作方式，配备在线操作提示；

2.8、打印介质：A4/B5纸型；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式移动支架 | 1套 |
| 2 | 主机 | 1台 |
| 3 | 脐血流超声探头 | 2个 |
| 4 | 键盘、鼠标 | 1套 |
| 5 | 耦合剂 | 1支 |
| 6 | 使用说明书/合格证 | 1套 |

（四）、其他商务要求

▲1、质保期及维修：整机(所有配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。