包1：智能全自动包药机 1套

（一）基本要求

1、名称：智能全自动包药机

2、数量：1套

3、用途：通过系统服务器与医院HIS系统连接，能定期自动接收医院HIS系统中的口服药品（片剂或者胶囊）医嘱信息（包括长期医嘱、临时医嘱、紧急医嘱），将患者口服药品按照时间分次分包，经药师核后交给病区护士，在医嘱给药时间让病人服用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 设备操作面积＋设备使用面积≤3平方米；

- 与药品接触材料达到我国相关标准；

- 可单剂量分包或多剂量分包，最高分包速度≥60包/分；

- 智能药盒：≥150个，含万能药盒或半片药盒；

- 药盒自锁功能，避免放错药盒；

- 可实现不停机加药；

- 落药通道可清洁；

- 药袋打印系统可在药袋上进行无偏离打印；

- 具有错误报警及提示功能；

包2：腹腔镜镜头 2个  总预算8.8万元

（一）基本要求

1、名称：腹腔镜镜头

2、数量：2个

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于现有STORZ腹腔镜摄像头

（二）主要技术要求(达到或优于)

2.1、角度：30°

2.2、直径10mm；

2.3、工作长度≥310mm；

2.4、带光纤接口，可高温高压消毒；

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整镜全保≥1年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包3：可弯曲器械 1批  总预算3万元

（一）基本要求

1、名称：可弯曲器械

2、数量：1批

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 可弯曲组织抓钳，4把，直径5mm，长度≥330mm；

- 可弯曲无损伤钳，4把，直径5mm，长度≥330mm；

- 可弯曲单极电凝钩，4把，直径5mm，长度≥330mm，每套配两条电极线；

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可弯曲组织抓钳 | 4 |
| 2 | 可弯曲无损伤钳 | 4 |
| 3 | 可弯曲单极电凝钩（每套配两条电极线） | 4 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整批器械全保≥2年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。

包4：超低温冰箱 1台  预算6万元

（一）基本要求

1、名称：超低温冰箱

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途： 用于保存生物样本。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 样式：立式

- 有效容积≥600L

- 温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

- 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器散热差报警、电池电量低报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超高电压补偿保护）；所有部件独立接地；

- 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。操作的显示屏在箱体的中部，更直观的查看温度

- 可调节搁架，便于物体存放；

- 密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

- 隔热层：航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

- 双压机设计，降温速度更快，温度更均匀；

- 采用进口压缩机；

- 双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

- 测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

- 可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

- 可选配样本资源管理信息化系统便于规范、便捷管理样本；

- 产品认证：产品通过ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；医疗器械产品注册证

（三）配置要求（包括但不限于）

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 冻存架 | 配满 |
| 3 | 冻存盒 | 配满 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机全保≥3年，压缩机≥5年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。