包1：医用臭氧治疗仪 1台 预算6.8万元

（一）基本要求

1、名称：医用臭氧治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：供医疗机构用于输卵管阻塞的辅助治疗。。

（二）主要技术要求(达到或优于)

▲1.1 总体要求：以医用纯氧源为原料制造臭氧，以医用注射灭菌用水为水源。供医疗机构用于输卵管阻塞的临床治疗使用（产品注册证及其登记表中的适用范围表述应与本招标要求一致）。

▲1.2臭氧产量：≥ 4500mg/h。

▲1.3可调臭氧气浓度：(20-60)mg/L，精确调节，误差≤±10%范围内。

1.4 臭氧水溶液浓度最高≥ 5mg/L。

1.5 臭氧氧气源气体流量，应在（0-3）L/min范围内可调。

▲1.6 设备输出的臭氧液应无菌。（要求必须提供药监局认可的省级医疗器械检测部门

出具的检测报告）

1.7 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭对数值：臭氧气≥5；臭氧水溶液≥3。

1.8 工作环境臭氧浓度应≤ 0.15ppm。

1.9具有气体过压保护功能，在≥17.8kPa能有效动作，防止因气压突然过高而发生意外（要求具有国内或国际专利证书证明）。

1.10 设备具有臭氧气浓度显示及调节功能，显示误差≤ ±5%范围内。

1.11 设备具有臭氧水浓度显示功能，显示误差≤ ±10%范围内。

1.12 治疗仪的溶出物检验液（即制作生成的臭氧水溶液）与空白（水溶）液PH值之差≤ 1.5。

1.13设备采用以陶瓷片为介电体的高效率、大产量的臭氧发生器。

1.14设备刷开机后，应保持持续不断制备新鲜臭氧气和臭氧液≥ 2小时，且臭氧气和臭氧液的浓度可以根据临床需要进行智能设定和调节。

1.15设备具有自动排水排污功能，确保每次开机使用，设备内部清洁无污染。

1.16设备配有专用的智能取气、取液端口。

1.17设备具有智能卡管理功能。

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥5年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包2：荧光显微镜 2台 总预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：荧光显微镜

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于观察普通染色、荧光标记的切片。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

- 载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

- 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。每微调2.5微米

- 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

- 照明系统：≥20000小时寿命LED光源

- 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度为432.9 mm，视场数为20

- 目镜：10X，带眼罩，视场数为20

- 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

- 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.为0.1 W.D为27）、10X（N.A.为0.25 W.D为8）、40X（N.A.为0.65 W.D为0.6）、100X（N.A.为1.25 W.D为0.13）

- 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜具备防霉处理

- 荧光装置：匹配显微镜 LED荧光附件，标配蓝色激发光组；

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥5年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包3：气压振动排痰机  2台 总预算8万元

（一）基本要求

1、名称：气压振动排痰机

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于清除肺内分泌物；

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 工作原理：通过 HFCWO (高频胸壁振荡)技术清除肺内分泌物的治疗系统。

- 主机高速地充气和放气，通过胸带气囊使患者的胸壁产生振动。

- 高频运动的胸壁模拟了咳嗽的过程，通过胸带气囊使病人胸腔产生高速、轻微的振荡，从而使得粘稠的痰液松动、脱落、稀释、聚集，同时刺激气道壁纤毛摆动，痰液被转移至气管和口腔排除。

- 产品采用参数化治疗，简化治疗程序

- ▲空气脉冲主机：噪声≤65dB(A)。

- ▲气流频率:5Hz~22Hz（1Hz步进）；频率分布：多级可调（18段可调）；频率精度：±10%

- ▲气压范围：1.5~4.0kpa(分为9个档位)；气压精度：±0.2kpa；

- ▲外置电源，避免主机运行过程中过热。

- ▲配有蓝牙急停开关。可以在半径十米之内控制机器暂停工作。

- 定时范围：1~15分钟，（分为15档位），到时自动停机；定时精度：±10%。

- 背心配置根据科室需求定。

- （三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包4：迷你真空泵	4台  总预算8万元

（一）基本要求

1、名称：迷你真空泵

2、数量：4台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于产前诊断实验室负压操作。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、最大真空≥6L/min
2、真空泵不需要润滑油

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包5：负压吸引器	1台  预算1.85万元

（一）基本要求

1、名称：负压吸引器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于生殖科手术室取卵用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 真空调节范围：0-400mm Hg。

- 可通过脚踏控制。

- （三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包6：经皮黄疸仪 5台 总预算9.25万元

（一）基本要求

1、名称：经皮黄疸仪

2、数量：5台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于动态监测新生儿血清胆红素经皮值。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、检测方法：光反射式，绿、蓝光比较

2、显示方法： 1.三位数字液晶显示

2.mg、dl、umol/l两个单位滚动显示

3.可进行2-5次平均值测试

3、测量误差： 00～15±1

16-25±1.5

4、光源：氙闪光灯

5、电源：每充足一次电能检测不少于500次

6、开启准备时间小于5秒

7、配有原厂充电器、校验工具。

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机全保≥5年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包7：心肺复苏模型 1套 总预算7.8万元

（一）基本要求

1、名称：心肺复苏模型

2、数量：1套

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于进行逼真的基础生命支持培训

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、 该CPR模型模拟为正常成人半身模型。

2、 ▲模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。

3、 胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。

4、 可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。

5、 气道具有单向阀，使用过程更卫生。

6、 模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。

7、 ▲带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。

8、 标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。

9、 模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。

10、 每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。

11、 导师App应用于iOs平板电脑上。

12、 ▲导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

13、 导师可对模型编号重新编辑。

14、 ▲导师App可以同时连接1到6台模型，该套装内含1台IPAD MINI平板电脑可同时对12个模型的CPR表现进行反馈。

15、 学员App 可用于iOs系统平板或手机上。安卓系统学员App即将上市。

16、 学员App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

17、 学员App只能连接1台模型。

18、 App要求：软件要求：iOs 9.0及以上版本平板电脑或智能手机，硬件要求：iPhone 4s及以上，iPad 3及以上，iPad Mini 及以上， iPod Touch 5代及以上。

19、 CPR表现操作结果可以保存和事后回看。

20、 标配VGA和HDMI两款苹果设备转接头，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。

21、 ▲当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。

22、 ▲当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。

23、 ▲实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。

24、 总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半身模拟人 | 6个 |
| 2 | 电子显示器 | 6个 |
| 3 | 平板电脑 | 1台 |
| 4 | 培训垫 | 6个 |
| 5 | 说明书 | 1本 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由中标方承担。

6、中标方须提供有资质的计量检定机构出具的检定合格证书作为验收依据。