包1：子午流注低频治疗仪 1台 预算8万元

（一）基本要求

1、名称：子午流注低频治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：对轻中度膝骨关节炎（阳虚寒凝型）的疼痛有一定程度的缓解和改善。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 1、具备子午流注纳甲法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询

- 2、具备灵龟八法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询

- 3、具备病症查询：包括辨证分型  症候分析 治疗处方 穴位图示

- 4、具备十四经穴位查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形

- 5、具备经外奇穴查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形

- 6、治疗时间可设定

- 7、时区可设定

- 8、具备真太阳时自动计算

- 9、病症信息≥12种

- 10、≥10路治疗输出，治疗强度1-99档可调

- 11、脉冲频率分多档可调：单一频率 任选一档固定频率不变 频率组合 多档频率顺序输出

- 12、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40mA；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 mA；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调。

- 13、输出频率：1.25hz～1khz 15档可调

- 14、具备操作指导演示教学视频

- 15、显示屏：多点触控彩色触摸屏≥8吋

- 16、移动支架：配备可拆卸分离式支架

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作主机 | 1台 |
| 2 | 机身架 | 1台 |
| 3 | 电源 | 1套 |
| 4 | 电极导线 | 10条 |
| 5 | 治疗贴片 | 200片 |
| 6 | 主机铝箱 | 1个 |
| 7 | 说明书 | 1本 |
| 8 | 合格证 | 1张 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥5年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包2：空气波压力治疗仪 2台 总预算4.6万元

（一）基本要求

1、名称：空气波压力治疗仪

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：通过对人体外周血液和组织施加周期变化的压力，促进并改善血液循环。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 一键式操作，节省护士工作量；

- 可悬挂床头、体积小巧，方便护士携带转移；

- 可单独应用足套或分节套筒；

- 压力范围50～240mmHg;

- 具备梯度压力，防止静脉逆流，保护静脉瓣膜不受损伤，增加静脉血回流量；

- 具备连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平；

- 充气腿套可对腿部进行圆周施压，能有效消除静脉瓣后的血液淤积；

- 治疗时间0-30分可调；

- 通气管医用级快速接头与套筒一次对接，避免每腔单独连接时的误接风险。

（三）、单台配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 下肢套筒 | 4个 |
| 3 | 单组通气管 | 1条 |
| 4 | 双组通气管 | 1条 |
| 5 | 台车（含挂钩） | 1台 |
| 6 | 说明书 | 1本 |

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包3：碳13呼气分析仪  1台 预算3万元

（一）基本要求

1、名称：碳13呼气分析仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：通过碳13呼气试验检测胃幽门螺杆菌；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、一键式操作完成测量，操作界面直观简便，无需专业人员;

2、分析速度≤3分钟/对样品;

3、开机预热时间≤20分钟;

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、全中文界面，病人信息存储及查询功能;

6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断;

7、精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%;

8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%;

9、孔间差：△δ不超过0.4‰；

10、准确定：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%；

11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99;

12、具有双操作系统：独立工作模式和带电脑模式;

13、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒为片剂（药盒所用气袋配置止回阀，可在吹气后自动密封气袋进气孔，以保障样品气完全密封，不有丝毫泄露）；

14、服用片剂后等待时间为20分钟；

15、设备接口为可接驳带止回阀的专用自动密封气袋的专用适配器接口；

- （三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥5年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、试剂的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包4：监护仪 2台  总预算3.6万元

（一）基本要求

1、名称：监护仪

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于对病人生命体征多参数进行监测。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1.监护仪外形结构：

- ▲插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- >8寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 可选配触摸屏

2.监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证

- ▲最多可同屏显示7导/12导ST值，具备ST模版功能（实时波形对比模板）

- 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 具备导联自动识别功能，更换3导、5导或12导导联线时，不需要重新设置导联类型

- ▲具备起搏信号自动识别功能

- 支持23种心律失常分析

- 具备心电概览报告，可统计分析24小时内心率、心律失常、ST变化情况，支持全息波形、心律失常事件、趋势图联动显示

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况, 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

- 可选旁流EtCO2、主流EtCO2、微流EtCO2技术

- 支持IBP波形叠加显示

- ▲可监测PAWP，并且具有PAWP测量标尺，、PAWP自动和手动测量，实现精确监测。

- 支持PPV监测

- 可选热稀释法心排量，支持通过感知血温变化触发CO自动测量

3、系统功能：

- 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- ▲可选EWS早期预警评分系统，NEWS,MEWS,自定义模板可选

- 具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

- 具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据

- 具备Nurse Call报警功能

- 具备120小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置

- 可配置1块锂电池，工作时间>=6小时

- 支持有线、无线联网，可内置2.4G/5G双频无线网卡，保证信号传输稳定可靠

- 支持3通道记录仪，可支持外接打印机A4打印

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 产品使用材料通过UL安全认证

- ▲标配IPX7级防水血氧探头，标配可浸泡消毒的血压袖套

- 配置要求

- 根据科室需求，议价现场商定。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包5：电脑气压止血器 1台 预算2.5万元

（一）基本要求

1、名称：电脑气压止血器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于外科四肢手术的止血。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、采用微电脑控制操作平台，全数码实时显示；

2、压力控制精准，术中压力自动补偿，可随时增减设定值；

3、具备超压、漏气自动检测与保护，故障自动声光报警；

4、采用快速充气，卸压缓冲，有效阻断远端动、静脉的血供，防止动脉闭塞前大量血液充盈静脉，达到止血的功效，适用于四肢手术的术中止血和术前抢救。

5、配有大、中、小号规格止血袖带，便于各类病人选用。

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 台车 | 1辆 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 止血带 | 4个 |
| 5 | 说明书 | 1本 |

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。