包1：环氧乙烷快速生物培养阅读器 2台 预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：环氧乙烷快速生物阅读器

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于环氧乙烷灭菌后生物指示剂监测结果的判读。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 1、培养温度37±2℃

- 2、培养时间≤4小时

- 3、设备自带挤碎槽

- 4、培养孔槽≥10个

- 5、设备自带诊断报错功能

（三）、单台配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源适配器 | 1个 |
| 3 | 网络连接线 | 1根 |
| 4 | 产品使用说明书 | 1本 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包2：无线皿式液滴测温仪 1台 总预算6万元

（一）基本要求

1、名称：无线皿式液滴测温仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：可24小时不间断对培养箱、热台等设备温度参数实现多点第三方监测，并通过PC或智能手机读取检测数据

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 24小时实时监测；

- ▲ 使用智能手机通过无线方式读取数据，方便易用；

- ▲数字式高精度、高分辨率检测系统；

- 可以同时接6个皿式液滴温度模组；

- 皿式液滴温度模组为专利液滴设计，模拟胚胎所处真实环境；

- ▲ 电脑PC端（标配）或手机移动APP（选配）查看历史数据，实现智能化追溯；

- 传感器参数：

- 7.1.▲ 模组形状：皿式液滴温度模组

- 7.2.存储温度：2~40℃

- 7.3.工作温度：2~40℃

- 7.4.▲ 分 辨 率：0.01℃

- 7.5.▲ 精    度：±0.1%

- 7.6.重    量≤100g

- 7.7.传输距离（模组至信号接收器）≥2m

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线皿式液滴测温仪（1拖6） | 1套 |
| 2 | 智能手机 | 1部 |
| 3 | 系统软件 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包3：胰岛素泵  1台 预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：胰岛素泵

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：该产品用于为糖尿病患者持续皮下输注胰岛素及检测血糖；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、基础率设定范围：

1） 0.05-35单位/小时（U/H）

2）三种基础率输注模式，每种可设1-48段基础率

3）基础率增量步长：0.05单位/小时（U/H）

2、临时基础率

1）设定时间范围为0.5-24小时

2）设定范围为0.05-35单位/小时（U/H）

3）可设置常规基础率的百分比或胰岛素输注速度

3、大剂量设定范围：0.1-25单位（U），大剂量可选正常、方波、双波三种输注方式，具有声响大剂量功能，方便特殊病人使用

4、大剂量增量步长：0.1单位（U）

5、大剂量计算程序

1）智能化大剂量向导

2）活性胰岛素时间灵活设置为一个时间段

6、实时显示血糖

1）实时显示目前血糖值，5分钟一个血糖值

2）实时显示过去3小时平均血糖及波动趋势

3）实时显示过去24小时平均血糖及波动趋势

7、报警记录：记录回顾最多36次报警时间以及报警事件

8、高低血糖报警及低血糖休眠：可设置高低目标血糖值2.2－22.2mmol/L，当血糖超出设置的范围将出现报警提示

9、低液量报警：可选择剩余单位模式与剩余时间模式，可调剩余5-50单位报警，可调剩余2-24小时报警

10、相关软件，报告图：

1）血糖数据：每天≥280个血糖数据 （mmol/L）。

2）可显示多日探头血糖趋势图与多日探头平均值（图），以及多日睡前与三餐探头血糖。

3）可显示每日SMBG血糖状况，探头血糖状况，胰岛素输注，CHO摄入，探头时间、大剂量次数、充盈事件等。

4）可显示多日血SMBG血糖状况，探头平均值，AUC，胰岛素量与CHO摄入

11、提醒功能

1）每天最多达八次的闹钟提醒功能

2）血糖测试提醒，可调节大剂量后0.5-5小时提醒

12、数据传输功能：无线电射频传输

13、适用胰岛素：可选常规U-100或速效U-100

14、输注精度：精度<±2%，精确安全

15、充盈：可选定量充盈和手动充盈两种模式，记录≥20次充盈时间历史

16、大剂量记录：记录≥20个大剂量历史事件

17、防水等级：符合IPX7防水标准，防溅水或一过性浸水

18、安全设置

1）多种独立的安全系统程序监视

2）每天数百万次自动检查

3）有手动自检功能

19、电池：普通7号电池一节

20、低电量报警提示，电池使用寿命可达4-6周，低电量时会出现中文提醒，不耽误使用

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时动态胰岛素泵 | 1台 |
| 2 | 发送器 | 1个 |
| 3 | 检测器 | 1个 |
| 4 | 充电器 | 1个 |
| 5 | USB | 1个 |
| 6 | 管路测试夹 | 1个 |
| 7 | 胰岛素泵包套 | 1个 |
| 8 | 胰岛素泵活动保护帽 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、试剂的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包4：医用降温毯（亚低温治疗仪） 1台  总预算9万元

（一）基本要求

1、名称：医用降温毯（亚低温治疗仪）

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于各种高热患者的降温和作为亚低温治疗的降温设备。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1. 制冷方式：采用压缩机制冷方式。

2. ▲ 全身体表降温面积≥40%：一台主机可同时接驳≥四个毯面，可同时连接头毯，躯干毯，股动脉毯，使得毯面与患者体表接触面积≥40%，提高热交换效率。

3.▲ 控温范围：水温设定范围：3~40℃，调节精准度±0.1℃；体温设定范围：30~38.5℃，调节精准度±0.1℃，一键控制升降温。

4.降温速率：在环境温度 23°C 条件下，每下降 1°C＜60 秒。

5.报警功能：缺水报警、传感器插头脱落报警，水路阻塞报警。

6.具有温度过热保护功能。

7.水循环速率：每分钟≥75 升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换。

8.噪音：整机噪声≤58dB。

9.连接管和水毯分离，易于更换水毯。

10.▲水毯材料：TPU（热塑性聚氨酯）材料。六角蜂窝状设计，毯面柔软，可折叠、卷曲、消毒， 易清洁，反复使用。

11.配备内藏式传感器舱：存放传感器，保护传感器插头。

12.▲整机通过电磁兼容检测,出具检验报告。

13.配有水路快速插接装置，双重防漏水设计。

14.配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，确保转运中无水溢出。

15.▲体积不超过 65×25×55cm³。

16.机身采用金属喷塑技术，抗撞击能力强。

- 配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 温度传感器 | 2根 |
| 3 | 躯干毯 | 2条 |
| 4 | 头毯 | 2条 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 水路连接管 | 8根 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 合格证 | 1张 |
| 9 | 保修卡 | 1个 |
| 10 | 备件包 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包5：全自动医用PCR分析系统 1台 预算4.8万元

（一）基本要求

1、名称：全自动医用PCR分析系统

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于样本中核酸聚合酶链反应的全自动一体化分析,能够实现对样品制备、核酸扩增和目标序列检测的全自动一体化操作

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、检测项目：可以用于结核分枝杆菌（结核及利福平耐药）、耐甲氧西林金黄葡萄球菌（MRSA/SA定值、皮肤粘膜感染及阳性血培养）、难辨梭菌毒素（毒素B、二元毒素、毒素C）、B族链球菌、耐万古霉素肠球菌（VanA、VanB）、流感病毒（A型、B型、2009H1N1）、肠病毒（EV）、沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、白血病疗效监测及II因子&V因子突变等的检测。

2、检测速度（从获得待检标本到出报告时间）：

结核分枝杆菌检测           ≤120分钟，

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌    ≤80分钟

难辨梭菌毒素                ≤60分钟

B族链球菌                  ≤60分钟

耐万古霉素肠球菌            ≤60分钟

流感病毒                    ≤90分钟

肠病毒                      ≤180分钟

沙眼衣原体和淋病奈瑟菌      ≤120分钟

白血病疗效监测              ≤120分钟

II因子及V因子检测         ≤40分钟

3、检测数量：单一主机拥有1个独立控制反应条件之反应槽模块，每一反应槽模块皆具独立之固态加热器与加速空气冷却系统，温控精确度均在1.0C。并可后期升级至4个独立控制反应条件之反应槽模块。

4、检测模式：可以独立控温独立检测，做到样本随来随做，无需批量操作，可以快速提供报告

5、温控准确性：温度持续时间精准度：设定时间  1.0 sec；

6、温度准确性：温度精准度： 1.0C from 60C to 95C；

7、荧光检测通道：

内部有六组光学信道(激发/侦测波长)：

Channel 1：375-405 nm / 420-480 nm；

Channel 2：450-495 nm / 510-535 nm；

Channel 3：500-550 nm / 565-590 nm；

Channel 4：555-590 nm / 606-650 nm；

Channel 5：630-650 nm / 665-685 nm；

Channel 6：630-650 nm / >700 nm

8、标本要求：可使用临床标本直接检测，无需使用提纯或扩增后样本。如：

肺结核及利福平耐药结核诊断：痰及痰沉淀

MRSA/金葡筛查：鼻拭子

难辨梭菌鉴定：粪便

VRE：直肠拭子

流感：鼻咽拭子

EV病毒：脑脊液

沙眼衣原体和淋病奈瑟菌：尿、阴道拭子、宫颈拭子

B族链球菌筛查：阴道拭子、直肠拭子

白血病疗效监测：全血

II因子和V因子突变检测：全血

9、试剂储存要求：可室温储存

10、注册证要求：美国FDA认证及中国医疗器械注册证

11、软件要求：操作分析软件功能包括实时显示反应曲线与分析数据数据、自定义报告格式、定性分析、定量分析、多色荧光侦测监控

（三）、配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 笔记本电脑（含系统软件） | 1套 |
| 3 | 条形码扫描仪 | 1台 |
| 4 | 网线 | 1条 |
| 5 | 电源线 | 2条 |

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要试剂、零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

包6：恒温箱 3台 预算9.6万元

（一）基本要求

1、名称：恒温箱

2、数量：3台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于储存有温度要求的手术物品。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、产品结构为立式箱体。

2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优质不锈钢内胆，容易清洁、没有异味、不易老化、安全耐用、导热效果好。

3、精准温感探头，控温精度高达±2℃，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

4、其中1台有效容积（L）≥430L、1台有效容积（L）≥280L、1台有效容积（L）≥150L。

5、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。

6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

10、配置安全双锁，可实现双人双管。

（三）、其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要试剂、零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。