包1：超低温冷冻装置 1台 预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：超低温冷冻装置

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于对组织样本快速冷冻，快速度过冰晶区。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、使用惰性气体（非干冰、液氦）制冷剂、斯特林制冷技术实现超低温制冷。

2、具有斯特林冷却器，防止噪音，保证冷却效率。

3、最低冷却温度＜-70°C.

4、具有PID变频控制技术，确保温度精确、稳定。

5、单批次冷冻标本数≥10个

6、配冷冻包埋皿（直径30mm）一盒。

7、标本最快冷冻速度＜60秒。

8、具有防止结霜、防污染设施。

9、必须使用无毒冷冻缓冲液，便于取出冷冻后的标本，防止标本冻裂，防止冻伤技术操作人员，具有良好的冷冻均匀性。

10、冷冻后的标本便于取出，具有防止标本冻裂、防止冻伤技术操作人员措施。

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包2：负压调节器 1台 预算7.2万元

（一）基本要求

1、名称：负压调节器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于体外循环手术中，调节体外循环管路中压力的水平与变化

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、便携式
2、机械式压力计:等级1.6, 0至-120mmHg
3、真空范围: 0至-100土10mmHg
   调节精度:土10mmHg
4、真空  持续真空，-200 至-760mmHg
   气流:  最小11stl/min
5、安全阀:

负压释放阀: 在-100 + 10mmHg时打开
  过压释放阀:在 3土2mmHg时打开                       
6、接口:

真空源接口:  1/4”，可旋转
   储气罐接口:  1/4”，可旋转

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包3：电动液压手术台  1张  预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：电动液压手术台

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于病人做手术用；

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）；

- 床台具有腰桥功能，腰桥可上顶12cm，可轻松调节到适合高度，便于手术进行；

- 具有两套操控系统操控手术台各电动位动作，可采用手控盒、辅助开关进行操控，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行；

- 手控盒具有双键式操控，采用防止误动作设计；

- 内建蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控；

- 分体式腿板采用德国原装进口气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位；

- 手术台背部段采用德国气压棒操作设计，在抢救病人时可快速调整背部角度；

- 手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能；

- 手术台内建14″×17″ X光片匣轨道，便于手术时X光的拍片应用；

- 手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性；

- 床台面板具备透光性，每段床面均可透X光；

- 床身长度≥2000mm；

- 床身宽度（不含边轨）：≥520mm；

- 床台升降范围（不含床垫）： 700mm-1000mm；

- 纵转（头低脚高/头高脚低）：不小于30°/30°；

- 侧转（左/右）：不小于20°/20°；

- 头部段（上/下）：不小于60°/90°；

- 背部段（上/下）：不小于70°/50°；

- 脚部段（上、下、张开）：不小于30°/90°/180°

- 顶腰器行程：≥120mm

- 最大安全承载重量：≥180kg；

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床台组立（内含底座、床身、充电系统，腰桥） | 1组 |
| 2 | 头部组立 | 1组 |
| 3 | 脚部组立,左 | 1组 |
| 4 | 脚部组立，右 | 1组 |
| 5 | 床垫 | 1套 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 手控盒组立 | 1组 |
| 8 | 手架 | 2个 |
| 9 | 腿架 | 2个 |
| 10 | 肩架 | 2个 |
| 11 | 承合器 | 3个 |
| 12 | 幕帘架 | 1个 |
| 13 | 绑带 | 1条 |
| 14 | 箝合器 | 2个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、试剂的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包4：肺功能仪 1台  预算9.8万元

（一）基本要求

1、名称：肺功能仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于测量患者的肺功能参数。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、▲传感器：薄膜压差式流量传感器，标配≥2个传感器头；

2、≥10英寸彩色液晶显示器；

3、体积检测：流量积分法；

4、体积精度：±3%或±50毫升以内；

5、流量范围：0.05-±14升/秒；

6、体积范围：0－10升；

7、流量分辨率：0.01升/秒；

8、打印机：热敏打印机，自带中文分析报告；

9、存储病例：CF存储卡，20000个病例以上；

10、计算机接口：RS232C或USB接口，可选配中文软件，与电脑、打印机建立工作站；

12、预测公式：Knudson、Morris、Polgar、ITS、ECCS、Crapo-Hsu和Asia；

13、质量保障：IEC 601-1，ISO-9002，欧洲指导标准93/42/EEC；

14、操作：中文界面，可用主机键盘操作。

15、分析参数

15.1、SVC（肺活量）：VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT；

15.2、FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1.0、FEV3.0、FEV0.5%、FEV1.0%（G）、FEV1.0%（T）、FEV3.0%、FVC/HT、FEV1/HT、FEV1/VCpr、MMF、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF90、FEF50/FEF75、PEF/HT、FEF25/HT、FEF50/HT、FEF75/HT、FEF75-85、FEF200-1200、MTC75-50、MTC50-25、MTC25-RV、MTCR、OI、ATI、PEF TIME、FET、ExtrapV、ExtrapV% 、FIVC、FIV0.5、FIV1.0、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF、FIF50、FEF50/FIF50、FIF50/FEF50、CVI；

15.3、MVV（分钟最大通气量）：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI；

15.4、MV（分钟通气量）：MV、TV、RR、BR、VR；

15.5、BD（支气管扩张试验）：SVC、FVC、MVV；

15.6、报告可自主选择打印参数，自动分析检测结果。

16、可拓展功能

16.1、可升级拓展功能：呼吸肌力、鼻腔阻力和血氧饱和度（SPO2）；

16.2、可选配电脑肺功能中文软件，与电脑，打印机连接，建立工作站，完成数据传输，中文A4报告打印。

- 配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 传感器手柄 | 1个 |
| 3 | 常规通气传感器头 | 2个 |
| 4 | 传感器膜 | 4个 |
| 5 | 校准筒 | 1个 |
| 6 | 鼻夹 | 2个 |
| 7 | 热敏打印纸 | 1卷 |
| 8 | 存储卡 | 1张 |
| 9 | 口嘴 | 2盒 |
| 10 | 过滤器 | 1个 |
| 11 | 电源线 | 1根 |
| 12 | 中文用户手册 | 1套 |
| 13 | 肺功能仪工作站软件 | 1套 |
| 14 | 台式电脑（主机+液晶显示器） | 1套 |
| 15 | 彩色激光打印机 | 1台 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包5：耳鼻喉科手术器械 1批 预算3.2万元

（一）基本要求

1、名称：耳鼻喉科手术器械

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于耳鼻喉科手术使用

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、鼻黏膜钳，2把，0°；

2、鼻黏膜钳，2把，45°；

3、鼻咽活体取样钳，10把，70°，上翘；

上述器械请带上实物或者图片现场给科室查阅，看是否满足科室使用。

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：器械保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要试剂、零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包6：外周神经丛刺激器 1台 预算5万元

（一）基本要求

1、名称：外周神经丛刺激器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于术前神经定位，便于执行术前外周神经从阻滞及术后镇痛。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、电池：9V（碱性）

2、能量消耗：6 mA（最大8mA）

刺激电流：∧I = 5 mA（最大）（0-12 Ω）

刺激电压：∧U = 95 V（最大）

刺激频率：1 Hz / 2 Hz ±1%

刺激持续时间：0.05 ms – 0.10 ms - 0.30 ms – 0.50 ms – 1.00 ms ±1%

3、允许加载电阻：0 Ω - 12 Ω

4、电流测量精确度：±0.02 mA

5、电阻测量范围：目标刺激电流 ＞ 0.5 mA时，1 kΩ - 90 kΩ

6、电阻测量精确度：目标刺激电流 ＞ 1 mA / ＜＝ 1 mA时，±10% / ±20%

7、声压水平：51 dB / 54 dB / 63 dB，刺激/警报/错误信息提示

8、操作环境条件：0 - 50℃，相对湿度90%，无冷凝

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要试剂、零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包7：运输液氮罐 2台 总预算4万元

（一）基本要求

1、名称：运输液氮罐

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于运送低温保护下的精子、胚胎组织等

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、静态保温天数≥20天

2、工作天数≥15天

3、可吸收液氮容量≥4L

4、空罐重量≤6kg，满罐重量≤10kg

5、样品保存数量

1.2 毫升&2.0 毫升小瓶数量(5/铁罐) ≥85

1.2 毫升&2.0 毫升小瓶数量(6/铁罐) ≥100

1/4 cc 径管数量散装(2层) ≥1800

1/2 cc 径管数量散装(10/铁罐) ≥280

1/2 cc 径管数量散装(1层) ≥450

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要试剂、零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包8：脉搏血氧仪 5台 总预算5万元

（一）基本要求

1、名称：脉搏血氧仪

2、数量：5台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于转运过程中监测患者血氧和脉搏率；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、血氧饱和度显示范围：0-100﹪SPO2

2、脉搏率显示范围：20-320次/分钟

3、血氧饱和度声明精确范围70-100%SPO2

无体动状态：±2个数字

体动状态：±3个数字

低灌注状态：±3个数字

4、脉搏率声明精确度：

无体动状态测量范围：18-300次/分钟

体动状态测量范围：40-240次/分钟

低灌注状态测量范围：40-240次/分钟

无体动状态：±3个数字

体动状态：±3个数字

低灌注状态：±3个数字

5、测量波长：

红光：660nm

红外线：910nm

6、显示：脉搏质量显示及低电显示

7、电池寿命：可连续操作≥100小时；

8、带报警功能；

9、配置要求：每台要求配成人血氧探头、儿童血氧探头、新生儿血氧探头各一个；

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要试剂、零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。