包1：心脏手术器械 1批 预算10万元

- 基本要求

- 名称：心脏手术器械

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后两个月内

- 用途：适用于医疗机构心脏手术使用

- 其他：进口产品，必须所有配件原装进口，供货时须提供进口产品报关单或商检证明。。

二、主要技术要求(达到或优于)

1. 持针器，2把，5-0，头宽1.2mm，全长21厘米，不锈钢，流线型头；

2. 剪刀，1把，刀片7.0mm，全长18cm，GALAXY 手柄，碳化钨涂层，125°；

3. 直角钳，2把，头宽2.0mm，全长21厘米，不锈钢，环柄；

三、其他商务要求

★1、质保期及维修响应：手术器械原厂免费质保期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长质保期(即停机1天，延长质保期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少3名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件、耗材的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。质保期内至少每季度，质保期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：电动病床 5张 预算9.25万元

（一）基本要求

1、名称：电动病床

2、数量：5张

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途： 用于医院做盆底康复的病人使用。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、采用中控脚轮，一次性刹车；

2、尺寸大小：长度≥200cm，宽度≥75cm；

3、配备有线控遥控器，便于医生操作 ；

4、床电动升降高度范围：66-90㎝

3、靠背倾斜角度：45°±5°

4、床体前后平移：0-400㎜

5、承载能力≥150kg

6、中部具有升降功能，方便医生进行妇科等检查；

7、可自动更换一次性床单

（三）单台配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床主体 | 1张 |
| 2 | 床垫 | 1张 |
| 3 | 一次性床单 | 1卷 |
| 4 | 遥控器 | 1个 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包3：呼吸湿化治疗仪 1台  预算6万元

（一）基本要求

1、名称：呼吸湿化治疗仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于有自主呼吸的患者，通过一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗。

（二）主要技术要求(达到或优于)

- 适用范围：A.儿童，成人；B.呼吸需要辅助呼吸治疗的病人；C.需实行气道保护策略患者（包括人工气道患者）；D.需要支气管净化治疗患者；

- 病人连接界面：A.鼻塞：小号、中号、大号选配；B.人工气道连接管；C.面罩连接管；

- 病人界面连接诶馆具有透水不透气性能，不产生液态冷凝水;

- 流量设置范围：2-60升/分

- 流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分（儿童模式）；

10-60升/分，每次调节5升/分（成人模式）；

- 氧浓度监测/设置范围：21%，25-95%；

- 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作

- 气体温湿度设置：在31℃目标温度时＞10mg/L

在34℃目标温度时＞10mg/L

在37℃目标温度时＞33mg/L

- 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数；

- 湿化水罐自动注水功能；

- 管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能；

- 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速、气体温度、气体氧浓度；

- 主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材

- 主机具有报警功能：呼吸管路连接异常，漏气、堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警；

- 报警状态按照优先级别反应。

- 主机内置消毒功能：标准配置专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟；

- 主机有实时消毒状态监测和显示；

- 主机有消毒次数指示；

- 专用高流量的氧气流量计

- 主机具有气体过滤功能（细菌过滤效率＞99.99999%，病毒过滤效率99.99%）；

- 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面；

- 提供模拟操作软件，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能及操作视频；

- 带有可移动支架，方便转运。

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸湿化治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 支架 | 1套 |
| 3 | 杆装托盘 | 1个 |
| 4 | 塑料篓 | 1个 |
| 5 | 空气过滤片 | 2片 |
| 6 | 墙式氧气吸入器 | 1套 |
| 7 | 消毒工具套装 | 1套 |
| 8 | 电源线 | 1条 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年。自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、配套耗材的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包4：导光束 6条 预算7.8万元

（一）基本要求

1、名称：导光束

2、数量：6条

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于连接现有奥林巴斯冷光源机。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、直径 2.8mm，长度≥3m，3条；

2、直径4.25mm，长度≥3m，3条；

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：导光束保修≥1年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包5：全高清内镜监视器 1台 预算9.99万元

（一）基本要求

1、名称：全高清内镜监视器

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于连接现有STORZ主机，显示内镜图像；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、显示器尺寸≥26英寸

2、背光:LED

3、视角:178度（水平&垂直）

4、解像度≥1920×1080

5、长宽比:16:9

6、显示色:10.7亿色

7、对比度:1400:1

8、亮度:500cd/m2

9、输入端子:3G-SDI×1;DVI-D×1;总成:×1;D-Sub:15×1;S摄像机（Y/C）×1;

10、输出端子:3G-SDI×1;DVI-D:×1;总成×1;

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包6：小儿硬质支气管镜 1条 预算9.99万元

（一）基本要求

1、名称：小儿硬质支气管镜

2、数量：1条

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于连接现有STORZ 20221030三晶片摄像头，显示内镜图像；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、▲蓝宝石镜面，第二代“柱状晶体”设计，图像无球面失真

2、平面图像，超广角，大视野

3、可浸泡、气熏或高温高压消毒

4、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度

5、兼容性高，无需转接口就能连接多种品牌的导光束

6、0°直视式内窥镜，广角，直径 2.9 mm，有效工作长度≤36 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输；

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整镜（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。