包1：全自动特殊染色机	 1台  预算9.4万元

（一）基本要求

1、名称：全自动特殊染色机

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于临床样本的全自动染色。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、全自动完成全部染色步骤。程序化染色，智能软件控制染色过程，降低因操作带来的染色差异。

2、3－6分钟内即可完成单次染色周期，满足冰冻诊断快速染色要求。

3、每次可染色4张玻片，可无限次循环。

4、根据不同组织类型，预设染色程序，所有染色过程都由程序控制。

5、试剂质量控制，每缸试剂的使用时间和次数都有累计并自动监控，及时提醒更换染色试剂。

6、▲带液面探测功能，能够准确探测液面高度，保证整张切片染色质量均衡一致。

7、▲使用机械夹直接夹持玻片进行染色，保证染色效果，不使用玻片架

8、▲染色缸排列为转盘设计，降低故障率。

9、▲每个染色缸加有独立的盖子，避免试剂挥发，防止污染环境，保证操作者安全。

10、苏木素试剂缸具有加热功能

11、7英吋彩色触摸屏。实时展示染色过程、常见故障，简单高效的参数设定。

12、一键式启动，使操作方便快捷。

13、冲水缸设在试剂盘外侧，一个冲水缸即可完成多次冲水。

14、报警功能，染色完成后自动报警，提醒染色结束。

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 试剂缸 | 14个 |
| 3 | 进样缸 | 1个 |
| 4 | 出样缸 | 1个 |
| 5 | 进水管 | 1个 |
| 6 | 出水管 | 1个 |
| 7 | 电源线 | 1条 |
| 8 | 接地线 | 1条 |
| 9 | 说明书 | 1本 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包2：全自动电子血压计	2台 预算4万元

（一）基本要求

1、名称：全自动电子血压计

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于测量成人血压及脉搏数；

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、测量内容：收缩压、舒张压、心率

2、显示方法：数字式LED显示

3、测量范围：血压不小于0～270 mmHg；脉搏范围不小于40-180次/分；

4、测量精密度：血压不大于±2mmHg、脉搏不大于±2%；

5、测试结果：收缩压、舒张压、心率；压力单位： mmHg和kPa两种模式互选

6、臂筒智能定位：具有准确寻找手臂测量位置智能定位系统，并可左右旋转≥10度

7、适用臂周范围：17cm～42cm，左臂右臂均可测量

8、打印方式：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选

9、具有语音提示功能：测血压时提供语音导向，测后提供血压值以及故障提示；

10、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间≤10秒；

11、输出端口：测量结果可通过RS-232/USB两种数据接口方式传输到电脑。

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 配套桌椅 | 1套 |
| 3 | 热敏打印机 | 1个 |
| 4 | 操作指南板 | 1个 |
| 5 | 搁手板 | 1个 |
| 6 | 臂套 | 2个 |
| 7 | 打印纸 | 2卷 |
| 8 | 电源线 | 1条 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包3：医用低温冰箱 2台 预算5万元

（一）基本要求

1、名称：医用低温冰箱

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于保存细胞等临床标本。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、外箱尺寸(WxDxH)：780x770x1800mm（仅作为参考，不作为强制要求，产品可放进临床科室即可）

2、内箱尺寸(WxDxH)：640x600x1200mm（仅作为参考，不作为强制要求，产品可放进临床科室即可）

3、温度范围：-20~-30℃

4、温度精度：±1℃

5、▲制冷蒸发器采用箱体预埋式结构，避免长期使用产生管路腐蚀

6、压缩机：全封闭型，400W

7、有效容积≥480L

8、门：上下各1个

9、锁：配内锁，也可外加挂锁

10、控制系统：微电脑控制

11、除霜：循环除霜功能

12、报警功能：高温报警、低温报警、门未闭合报警；

13、要求产品具备有效的医疗器械注册证

14、配置：主机1台、抽屉12个 ，冰铲1把、说明书保修卡各1份、钥匙1套，尼龙夹子2个。

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机保修≥3年，压缩机≥5年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包4：LED手术无影灯	 6台 预算9万元

（一）基本要求

1、名称：LED手术无影灯

2、数量：6台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于手术照明。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1.照度≥30000Lux

2.色温：3500-5000K

3.光斑直径：φ50mm

4.照明深度≥350mm

5.冷光源，使用LED灯，寿命≥50000小时

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200灯头 | 1套 |
| 2 | 调光系统 | 1套 |
| 3 | 旋转臂 | 1套 |
| 4 | 平衡臂 | 1套 |
| 5 | 变压器组合件 | 1套 |
| 6 | 灯泡 | 4只 |
| 7 | 手柄外套 | 2只 |
| 8 | 固定板 | 1块 |
| 9 | 托架、托罩 | 各1只 |
| 10 | 固定座 | 1只 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包5：中医定向透药治疗仪	 2台 预算6万元

（一）基本要求

1、名称：中医定向透药治疗仪

2、数量：2台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：适用于药物导入治疗。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1.	▲ 治疗电流：独创的非对称超导低中频编码电流，该电流具有多元编码和动态调制的双重功效；

2.	▲ 控制方式：标准按键控制，各项物理参数液晶屏显示；

3.	▲ 六种治疗模式：

a)	低中频非对称定向药物导入治疗

b)	低中频对称按摩电疗

c)	低中频非对称定向药物导入＋按摩电疗＋热疗＋磁疗

d)	低中频对称按摩电疗＋热疗＋磁疗

e)	设备连接热封包，可单独进行“热封包”中药渗透治疗

f)	低中频非对称定向药物导入治疗＋“热封包”中药渗透治疗

4.	输出波形：按摩时为多元调制的对称波，药物导入时为多元调制的非对称波

5.	工作频率：中频频率：2000Hz±15%，低频调制频率：75 Hz±15%

6.	脉冲宽度：0.180ms±20%

7.	调制方式：占空比动态可调

8.	输出通道：≥2通道（同时治疗2名患者）

9.	输出强度(500Ω负载)：

中频输出电流：0~70mA

输出强度调节：0~99共100级步进调节

最大脉冲电流：≤100mA

10.	输出和保护功能：

输出电流自动稳定在所调定的值上，负载阻抗从100Ω~1KΩ变化时，上述参数不受影响。治疗仪具有电极脱落、输出闭锁、输出电极允许短路、双重绝缘隔离等多项安全保护功能。

11.	定时时间：电脑自动设定25分钟，人工自由设定1~60分钟

12.	▲ 热疗温度：温度可控制在25℃-50℃之间

13.	▲ 热疗电源：0～5共6级步进调节，可根据春、夏、秋、冬设定治疗温度

14.	处方功能：设有A-B-C-D四个医疗专家精选的治疗处方，医生可根据患者治疗需要灵活选择；

15.	▲ 磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

16.	工作电源：交流220V50Hz±10%，

17.	功耗：分别不大于50、80、130VA

18.	连续工作时间：不低于4小时

19.	主机使用期限：不低于6年

（三）配置要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 |
| 2 | 不锈钢磁热 加热电极（含导线） | 2付 |
| 3 | 加热电极线（含蓝色夹） | 4付 |
| 4 | 100*100理疗电极 | 2包 |
| 5 | 55*75理疗电极 | 2包 |
| 6 | 不带磁热灰色线 | 4支 |
| 7 | 50*60理疗电极片 | 2包 |
| 8 | 带线热封包 | 1套 |
| 9 | 说明书 | 1本 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

（四）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件、专用耗材的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（五）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

包6：生物反馈刺激仪 1台 预算8万元

（一）基本要求

1、名称：生物反馈刺激仪

2、数量：1台

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：该仪器对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1.硬件参数：

1.1、▲EMG灵敏度： 0.1uV ；

1.2、▲输出电流： 0－100mA(1KΩ)

1.3、脉冲宽度： 50－400uS

1.4、▲频率： 2－100Hz

1.5、上升和下降时间： 0－10S

1.6、波形：Balanced Biophasic双相平衡波

1.7、触摸控制屏

1.8、两种存储方式（内部存储器、CF卡），两种传输方式（CF卡，CF卡至PC）

2.软件参数：

2.1、内置嵌入式软件Open Session和Script Session两种工作模式，可根据不同的病情设计有效治疗方案

2.2、内置100种以上的治疗方案，可自定义治疗方案并可储存。

2.3、方案化神经肌肉电刺激：按人体肌肉的类型不同分为六大部分 上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。

2.4、方案化的神经肌肉肌电触发电刺激：

按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。

2.5、肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式）

可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置。

A、手动模式：可自主设定阈值，在可随时在治疗中进行阈值的调整。

B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求。

C、交替式反馈电刺激模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替。休息阶段给予电刺激，让患者感觉肌肉产生收缩时真实的感觉。在工作阶段中，患者需要主动去模仿被动电刺激产生的收缩动作。通过这种主动和被动结合的反复训练，能够强化肌力，并且让患者重新学习自然的收缩肌肉。

2.6、可搭配相应的盆底电极进行盆底神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激的治疗盆底神经肌肉功能障碍。

2.7、纯主动的肌电反馈训练：通过声音、肌电信号，进行主动的肌力反馈训练，通过声音、视觉信号提示患者是否放松或者肌力增强是否到位。

2.8、可进行肌肉的静息、等张、等长的表面肌电的评估，并提供相应的统计数值。

2.9、可存储生物反馈时的训练数据，并可进行训练数据的动态回放，可进行表面肌电信号的标记。

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：整机（含所有耗损件，一次性耗材除外）保修≥3年，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。