包1：便携式血糖仪与血糖试纸

（一）基本要求

1、名称：便携式血糖仪与血糖试纸

2、数量：根据临床科室需求确定

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于测定人体血液中的葡萄糖含量。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、为保证便携式血糖仪的统一管理，要求供应商提供同一型号血糖仪；

2、为保证血糖仪结果质量，准入医院前，要求提供10台机器和测试所需试纸，与大生化结果进行比对；

3、要求提供便携式血糖仪的室内质评与室间质评方案及人员培训方案；

4、负责室内及室间质评所需质控品及测试纸费用；

5、要求便携式血糖仪与试纸为同一厂家生产；

6、要求所有入院新机器和新批号试纸，均要通过检验科大生化结果比对后方可入院。

包2：便携式血酮仪与血酮试纸

（一）基本要求

1、名称：便携式血酮仪与血酮试纸

2、数量：根据临床科室需求确定

3、货期：接采购人通知后1个月内

4、用途：用于定量检测指尖新鲜毛细血管全血和静脉全血中β-羟丁酸的浓度。

（二）主要技术要求(达到或优于)

1、为保证便携式血酮仪的统一管理，要求供应商提供同一型号血酮仪；

2、为保证血酮仪结果质量，准入医院前，要求提供10台机器和测试所需试纸，与大生化结果进行比对；

3、要求提供室内质评方案；

4、要求便携式血酮仪与试纸为同一厂家生产；

5、负责室内质评所需质控品及测试纸费用；

6、要求所有入院新机器和新批号试纸，均要通过检验科大生化结果比对后方可入院。

（三）其他商务要求

★1、保修期及维修：在用耗材期间仪器终身免费保修，自用户签字验收合格之日起计。保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，24小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由合同中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存采购人使用科室和设备科各一份。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)。在广东地区有经厂家培训合格的专业维修工程师和维修点，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

4、主要配件、易损件：需提供主要零配件、耗损件的最优惠报价清单作为遴选参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

（四）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。