包1：数显康复牵引椅（龙氏椅） 2台 预算3万元

- 基本要求

- 名称：数显康复牵引椅（龙氏椅）

- 数量：2台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：利用牵引治疗颈椎病、腰椎病。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、工作牵引力：40-300N（牛顿）范围内任意调节20N（分13档调节）

2、起始牵引力：40N（牛顿）

3、牵引行程：0-420mm

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 椅子主机 | 1台 |
| 2 | 牵引杆 | 1套 |
| 3 | 颈椎头套（牛皮） | 1套 |
| 4 | U盘（内含操作视频） | 1个 |
| 5 | 内六角扳手 | 1套 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：显微镜 1台 预算4万元

- 基本要求

- 名称：显微镜

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于观察样本

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

- 调焦机构：粗微同轴旋钮，具备粗调限位器和张力调整环；

- 照明系统：透射光照明装置，LED光源；

- 聚光镜：支持明场、暗场、简易偏光、低倍物镜等观察；聚光镜孔位≥7孔，无需视场光阑调节和聚光镜升降调节；

- 物镜转盘：高精度同轴度物镜转盘，物镜孔位≥5孔；

- 物镜：高级平场性消色差相差物；

10X（数值孔径≥0.25，工作距离≥10.6mm，视场数≥22）

20X（数值孔径≥0.40，工作距离≥1.2mm，视场数≥22）

40X（数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm，视场数≥22）

100X（数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm，视场数≥22）

万能平场半复消色差无盖片物镜（干镜）

100X（数值孔径≥0.9，工作距离≥1.0mm，视场数≥26.5）

- 载物台：钢丝传动，人机工程学超低位载物台，单标本夹；

- 观察镜筒：宽视野三目观察筒，五五分光，瞳距、屈光度均可调节、可外接显微相机等；

- 目镜：宽视野目镜10X，屈光度可调，带眼罩；

- ★要求提供显微镜与佳能相机适配器；

- 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：咳痰机 1台 预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：咳痰机

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：适用于清除分泌困难和无力咳嗽的成人/儿童患者。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 正压范围：5-20厘米水柱

- 负压范围：5-20厘米水柱

- 普通吸气流量：≤3.3L/SEC

- 最大吸气流量：≥10L/SEC

- 操作模式：手动和自动

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：转移车床 3张 预算2.4万元

- 基本要求

- 名称：转移车床

- 数量：3张

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：适用于医疗机构院内转运病人。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 床长度≥1900mm，宽度≤650mm，高低升降范围≥560-820mm

- 安全载重≥150kg

- 车面分体设计，背部可升降角度：0-70°；配整车升降助力气弹簧；

- 背部床板升降采用阻尼器做支撑力源；

- 车面及护栏均采用全新纯正原材料一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，不变形；

- ≥6寸中控脚轮,轮面采用超级TPR材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，无需加油护理，永不生锈；左右刹车脚踏2个，一脚制动，四轮刹车；

- 每车体配5寸定向第五轮,移动时可灵活掌控进退方向；

- 下隐藏式安全护栏，气弹簧辅助自动下降；

- 整床升降采用“双向到位无极限保护”螺杆，实现到位保护；

- 摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料，经久耐磨不折断；

- 金属表面处理采用双重涂层处理技术： 除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命；

- 配氧气瓶架一个，输液架插座一个。

- 配转移车垫、输液架。

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：铅衣等防护用品 1批 预算2万元

- 基本要求

- 名称：铅衣等防护用品

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：适用于医疗机构防护射线。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 铅橡胶防护围裙，成人2件，儿童2件，材质柔软，铅当量≥0.5mmpb；

- 铅橡胶颈套，成人2件，儿童2件，材质柔软，铅当量≥0.5mmpb；

- 铅橡胶帽子，成人2件，儿童2件，材质柔软，铅当量≥0.5mmpb；

- 铅橡胶防护衣，成人，7件，材质柔软，铅当量≥0.5mmpb；

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包6：基础手术器械 1批 预算2万元

- 基本要求

- 名称：基础手术器械

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：适用于手术使用

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无损伤镊 | 长度≥20cm,头2.4 | 15把 |
| 精细剪 | 无镀层, 长度≥20cm | 15把 |
| 小血管剪-直尖 | 无镀层，长度≥10cm | 20把 |
| 小血管剪-弯尖 | 无镀层，长度≥10cm | 20把 |
| 扁桃体钳 | 长度≥18cm,弯半齿 | 15把 |
| 双翼阴道扩张器 | 85×32 | 30把 |
| 气管导管钳 | / | 5把 |

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：器械(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包7：骨科手术器械 1批 预算6万元

- 基本要求

- 名称：骨科手术器械

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：适用于手术使用

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织剪 | 14cm弯 刃口开齿 | 把 | 1 |
| 组织剪 | 16cm弯 刃口开齿 | 把 | 1 |
| 组织剪(无镀层) | 弯 刃口开齿(18cm) | 把 | 1 |
| 组织剪 | 20cm 弯 刃口开齿 | 把 | 1 |
| 特快型组织剪(无镀层) | 22cm 弯 | 把 | 1 |
| 组织剪 | 25cm弯 刃口开齿 | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 10cm 直尖头 WD | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 10cm 弯尖头 WD | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 11.5cm直尖 WD | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 11.5cm弯尖 WD | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 直圆 10cm | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 弯圆 10cm WD | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 直圆 11.5cm WD | 把 | 1 |
| 眼用剪 | 弯圆 11.5cm WD | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽8 六角柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 直 平刃 六角柄(23cm 刃宽10) | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 直平刃 六角柄(23cm 刃宽12) | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 直平刃 六角柄(23cm 刃宽18) | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm 直 平刃 刃宽24 六角柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23com 直 平刃 刃宽30 六角柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 六角柄 8mm 平弯 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 弯平刃 六角柄(23cm 刃宽12) | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm弯平刃 刃宽18六角柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23mm弯 平刃 刃宽24 六角柄 | 把 | 1 |
| 六角柄截骨刀 | 30mm 平弯 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽6扁柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直，平刃，刃宽9扁柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12 扁板 | 把 | 1 |
| 截骨刀(扁柄) | 23cm 平刃 直 刃宽16 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm 平刃 直 刃宽20 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽25扁柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽30扁柄 | 把 | 1 |
| 截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽36扁柄 | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 14cm 直 双斜平刃刃宽2 | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 14cm直 双斜刃宽4 | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 14cm 双斜刃6 直 | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 14cm 直 双斜平刃宽8 | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 14cm 直双斜平刃 刃宽10 | 把 | 1 |
| 骨凿 | 平刃(17cm 直双斜 宽4(四方柄)) | 把 | 1 |
| 骨凿 | 17cm 直 双斜平刃 刃宽6(四方柄) | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 17cm 直 双斜平刃 | 把 | 1 |
| 骨凿(四方柄) | 17cm 直 双斜平刃 刃宽10 | 把 | 1 |
| 骨凿(回方柄) | 17cm 直 双斜平刃 | 把 | 1 |
| 骨凿 | 14mm | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 14cm锁牙指圈式 角弯 | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 20cm 锁牙指圈式 弯 | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 22cm 锁牙指圈式 弯 | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 14cm 锁牙指圈式 角弯带齿 | 把 | 1 |
| 复位钳 | 17cm 齿条钳柄式弯带齿 | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 23cm齿条钳柄式 弯带齿 | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 27cm 齿条指圈式直 | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 齿条指圈式 侧角弯(27cm) | 把 | 1 |
| 骨科复位钳 | 27cm齿条指圈式直1×2爪 | 把 | 1 |
| 下肢骨折整复器 | 30cm 复位棒 | 把 | 1 |
| 持骨钳 | 直线(21cm 二齿) | 把 | 1 |
| 持骨钳 | 19cm 弯型 调节锁 | 把 | 1 |
| 持骨钳 | 24cm 弯型 调节锁 | 把 | 1 |
| 持骨钳 | 26cm 弯型 调节锁 | 把 | 1 |
| 骨钩 | 22cm钩式H13六角柄 | 把 | 1 |
| 骨钩 | 钩式(22cm H22 六角柄) | 把 | 1 |
| 骨钩 | 钩式(22cm H30 六角柄) | 把 | 1 |
| 创口钩 | 深钩 三齿H35 扁柄 | 把 | 1 |
| 创口钩 | 三爪 45mm 扁柄 | 把 | 1 |
| 创口钩 | 三齿H55 扁柄 | 把 | 1 |
| 创口钩 | 三齿 H65 圆柄 | 把 | 1 |
| 创口钩 | 三爪75cm 圆柄 | 把 | 1 |
| 创口钩 | 三爪H85 圆柄 | 把 | 1 |
| 钢针固定牵引器 | 不带钢针 小 固定式 90×165 | 把 | 1 |
| 钢针固定牵引器 | (固定式110×235) | 把 | 1 |
| 夹持器 | 不带钢针 大 固定式 125×300 | 把 | 1 |
| 骨刮匙(单头) | 17cm 左弯 匙形 头宽3 | 把 | 1 |
| 骨刮匙(单头) | 17cm 左弯 匙形 头宽6 | 把 | 1 |
| 骨刮匙(单头) | 17cm 右弯 匙形 头宽3 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 17cm 右弯 匙形 头宽6 | 把 | 1 |
| 单头骨刮匙 | 17cm 刃2 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形 (17cm直 头宽3) | 把 | 1 |
| 单头骨刮匙 刃口 5 | 17cm | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 17cm直匙形 头宽6 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形 (17cm直 头宽8) | 把 | 1 |
| 单头骨刮匙 | 17cm 直刮匙 头宽10 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 17cm 直 匙形 头宽12 | 把 | 1 |
| 单头骨刮匙 | 17cm 刃口14 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形(21cm 直 头宽3) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽4 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 21cm直匙形 头宽5 单头 | 套 | 1 |
| 骨刮匙 | 21cm直,匙型,头宽6 | 把 | 1 |
| 单头骨刮匙(刚性) | 21cm 刃口8 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形 (23cm 前弯10° 头宽2) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形(23cm 前弯10° 头宽3) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形 (23cm 前弯10° 头宽4) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 匙形 (23cm 前弯20° 头宽2) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 23cm 单弯前(圆刃3 20°) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 23cm前弯20°匙形头宽4 | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 23cm 刃口2 30° | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 23cm 单弯前(圆刃3 30°) | 把 | 1 |
| 骨刮匙 | 23cm 单弯前(圆刃4 30°) | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm 直平刃 刃宽3 | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm 直平刃 刃宽4 | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm 直平刃 刃宽5 | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm 平6mm | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm弯圆刃，刃宽4 | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm弯圆刃 刃宽5 | 支 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 15cm 园6mm | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃刃宽6 | 支 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃，刃宽8 | 支 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯平刃，刃宽12 | 支 | 1 |
| 骨膜剥离子 | 20cm弯 平刃 刃宽16 | 支 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 圆刃 (20cm弯 刃宽6) | 支 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯圆刀,刀宽8 | 支 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯圆刃 刃宽12 | 把 | 1 |
| 骨膜剥离器 | 20cm弯圆刃 刃宽16 | 把 | 1 |
| 手摇骨钻 | 侧柄式 | 台 | 1 |
| 骨锉 | 22cm 单头#1 直形 节距0.8 | 把 | 1 |
| 骨锉 | 22cm | 把 | 1 |
| 骨锉 | 22cm 直 3# | 把 | 1 |
| 骨锤 | 22cm球平面,140g | 把 | 1 |
| 骨锤 | 22cm 球平面 270g 中号 | 把 | 1 |
| 骨锤 | 22cm 球平面 450g 大号 | 把 | 1 |
| 钢丝穿孔器 | 15cm | 把 | 1 |
| 钢丝穿引器 | 25cm H20 | 把 | 1 |
| 钢丝穿引器 | 25cm H25 | 把 | 1 |
| 钢丝穿引器 | 25cm H30 | 把 | 1 |
| 钢丝穿引器 | 25cm H35 | 把 | 1 |
| 骨探针 | 直 Φ1.5 圆头 | 把 | 1 |
| 骨探针 | 直 Φ2 圆头 | 把 | 1 |
| 骨探针 | 圆头角弯 Φ1.5 | 把 | 1 |
| 骨探针 | 角弯 Φ2 圆头 | 把 | 1 |
| 钢丝剪 | 24cm 双关节圆头 | 把 | 1 |
| 钢丝剪 | 24cm 双关节双刃圆头 | 把 | 1 |
| 钢丝剪 | 47cm 圆头，双关节 | 把 | 1 |
| 钢丝剪 | 18cm 尖头，单关节 | 把 | 1 |
| 钢丝剪 | 22cm单关节尖头 | 把 | 1 |
| 髓核钳 | 22cm钳柄式 直带齿 头部4.5×12 | 把 | 1 |
| 髓核钳 | 22cm钳柄式 上弯带齿 头部4.5×12 | 把 | 1 |
| 髓核钳 | 24cm 上弯 头部4×12 (钳柄式) | 把 | 1 |
| 髓核钳 | 24cm 直 头部4×12 (钳柄式) | 把 | 1 |
| 骨克丝钳 | 18cm 钳式 | 把 | 1 |
| 骨克丝钳 | 12cm 枪式 | 把 | 1 |
| 椎板牵开器 | 20cm固定式 4×4钩 角弯30°锐 | 把 | 2 |
| 椎板牵开器 | 23cm 固定式 4×4钩 钝 | 把 | 2 |
| 椎板牵开器 | (23cm 固定式4x4钩角弯钝) | 把 | 2 |
| 椎板牵开器 | 30cm 活动式 5×5钩 钝 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 22cm双关节 直 刃2双角柄 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 22cm双关节 直 刃4双角柄 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 22cm双关节 直 刃6双角柄 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 22cm双关节 直 刃3双角柄 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 22cm双关节 直 刃5双角柄 | 把 | 1 |
| 咬骨钳 | 22cm 双关节 直 刃8双角柄 | 把 | 1 |
| 骨剪 | 18cm双关节 直(P) | 把 | 1 |
| 骨剪 | 22cm双关节 直 | 把 | 1 |
| 骨撬 | 26cm弯 有槽尖头 宽24(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 30cm弯 凹面尖头 宽20(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 尖头 宽10(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 尖头 宽15(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 尖头 宽20(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 尖头 宽25(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 尖头 宽40(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 30cm弯 尖头 宽20(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 30cm弯 尖头 宽40(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 33cm弯 尖头 宽45(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 28cm弯尖头叶宽20(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 40cm弯 尖头 宽20(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 15cm弯 平头 叶宽6，髋关节 | 把 | 2 |
| 骨撬 | 15cm弯 平头 叶宽8，髋关节 | 把 | 2 |
| 骨撬 | 15cm弯 平头 叶宽10，髋关节 | 把 | 2 |
| 骨撬 | 15cm弯 平头 叶宽15，髋关节 | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 平头 宽10(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 平头 宽15(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 平头 宽25(髋关节) | 把 | 2 |
| 骨撬 | 24cm弯 平头 宽40(髋关节) | 把 | 2 |
| 钻头 | Φ0.8×50 | 支 | 1 |
| 钻头 | Φ1×60 | 支 | 1 |
| 骨科钻头 | 直形φ 1.5×60 | 只 | 1 |
| 钻头 | Φ1.5×80 直形 | 支 | 1 |
| 骨科钻头 | Φ1.6×100 直形 | 支 | 1 |
| 骨科钻头 | 直形φ 2.0×80 | 只 | 1 |
| 骨科钻头 | Φ2.0×100 直形 | 支 | 1 |
| 骨科钻头 | 直形φ 2.5×80 | 只 | 1 |
| 骨科钻头 | 直形 Φ2.5×100 | 支 | 1 |
| 骨科钻头 | Φ2.5×120 直形 | 支 | 1 |
| 骨科钻头 | 直形φ 2.7×80 | 只 | 1 |
| 骨科钻头 | 直形φ 2.7×100 | 只 | 1 |
| 导钻 | 双头 Φ1.6/2 | 支 | 1 |
| 导钻 | 双头 Φ2.0/2.7 | 支 | 1 |
| 导钻 | 双头 Φ2/4 | 支 | 1 |
| 导钻 | 双头 Φ2.5/3.5 | 支 | 1 |
| 导钻 | 双头 Φ4.5/3.2 | 支 | 1 |
| 导钻 | 双头ф3.2/6.5 | 把 | 1 |
| 断钉取出器 | Φ6 | 把 | 1 |
| 断钉取出器 | Φ8 | 把 | 1 |
| 螺钉打滑取出器 | 对径3.5 | 把 | 1 |
| 钉孔打滑取出器 | 对经2.5 | 把 | 1 |
| 显微剪 | 14cm直刃长11 | 把 | 1 |
| 显微剪(簧式组织剪) | 16cm 直 刃长10 | 把 | 1 |
| 显微持针钳 | 直(14cm 头宽0.2) | 把 | 1 |
| 显微持针钳 | 16cm 普通型 直(头弯1) | 把 | 1 |
| 显微持针钳 | 18cm 直 头宽0.4 | 把 | 1 |
| 显微镊 | 12.5cm 直0.1 头宽 | 把 | 1 |
| 显微镊(14cm) | 14cm 直 头宽0.15 14cm | 把 | 1 |
| 显微镊 | 14cm直 头宽0.3 | 把 | 1 |
| 显微镊 | 14cm 直平台 头宽0.4 | 把 | 1 |
| 显微镊 | 16cm 平台直 (头宽0.8) | 把 | 1 |
| 显微止血夹 | 合拢,方尾,直L12 | 对 | 2 |
| 显微止血夹 | 合拢,方尾,直L20 | 对 | 2 |
| 显微血管夹 | 合拢,方尾,直L25 | 对 | 2 |
| 显微止血夹 | 止血(直 L40 斜齿) | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | 止血(直L60 横齿) | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | 止血 (直L65 横齿) | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 直L35 斜齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 小弯L35 斜齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 大弯L35 斜齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 直L50 横齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 小弯L50 横齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 大弯L50 横齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 直L35 斜齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 小弯L35 斜齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 大弯L35 斜齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 直L50 横齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 小弯L50 横齿 | 把 | 2 |
| 显微止血夹 | (弹簧式) 大弯L50 横齿 | 把 | 2 |
| 辊轴取皮刀 | 8cm 附刀片 | 付 | 1 |
| 辊轴取皮刀 | 160mm 附刀片 | 套 | 1 |
| 辊轴取皮刀 | 刀片8cm (1×10) | 合 | 1 |
| 辊轴取皮刀 | 刀片16cm (1×10) | 包 | 1 |
| 线锯导引器 | 35cm 直 | 根 | 1 |
| 线锯导引器 | 21cm 弯 | 把 | 1 |

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：器械(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包8：尿道膀胱镜 1条 预算9万元

- 基本要求

- 名称：尿道膀胱镜

- 数量：1条

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于患者尿道和膀胱内疾病的内窥镜检查。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 镜直径≤1.9mm

- 30度视角

- 工作长度≥180mm

- 可耐高温高压消毒

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：镜子(含人为损坏)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

四、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包9：全自动配血及血型分析仪 1台 预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：全自动配血及血型分析仪

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：交叉配血、额外抗体筛查、额外抗体鉴定、血型检测正、反定型、稀有血型鉴定、孕妇产前抗体滴度、HDN、免疫性溶血性贫血等

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

| 试剂卡结构 | ≥8孔微柱 |
| --- | --- |
| 试剂卡注册种类 | ABO/RH正反定型卡 , 抗人球蛋白卡, 血型综合卡等 |
| 第三方试剂 | 有试剂开放模块，允许添加第三方试剂抗体和细胞 |
| 加样系统：样品盘容量 | ≥48个样品管 |
| 加样精度 | CV% < 10（10μl）；CV% < 3（25μl）；CV% < 2.5（50μl） |
| 加样针清洗 | 上吸液式清洗方式，在移动中进行吸样时，清洗加样针外壁多余细胞和血浆,加样后内、外同时清洗 |
| 孵育器：孵育器温度及设定 | 有两种温度控制25±3℃和37±1℃, 仪器进行自动监控, 用户可根据实验要求自行设定 |
| 离心机：离心机转速和时间 | 自动放置试剂卡到离心机, 转速可调,时间10 min，可调 |
| 判读仪： 结果判读,复核及结果保存时间 | 高分辨CCD摄像，自动放置试剂卡到判读仪，自动判读, 自动保留需复核样品结果,原始结果图象可永久保存 |
| 试剂卡记忆功能 | 自动记忆未使用完的试剂卡,未用完的卡在有效期前均可使用 |
| 报告格式 | 中文报告格式,可自行设定，报告单中可打印原始结果图像 |

三、配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动配血及血型分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 图像采集卡 | 1个 |
| 3 | 条码器 | 1个 |
| 4 | 废液瓶及废卡收集盒 | 1套 |
| 5 | 电脑 | 1台 |
| 6 | 打印机 | 1台 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。