包1：全自动凝血分析仪 1台 预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：全自动凝血分析仪

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：测量人体血液中各种成分含量，定量生物化学分析结果，为临床诊断患者各种疾病提供可靠数字依据

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1. 仪器标配四种检测方法学，结合多波长检测系统；1)凝固法；2)发色底物法；3)免疫比浊法；4)凝集法；保证凝血检测项目的全面开展。

2.检测通道：≥18个。

3. 检测速度：单项检测速度 PT：400tests/h，DD：202tests/h；综合测试速度：PT/APTT：400tests/h。

4. 样本筛查功能：具备样本监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本，并作相应的标注与提醒）。

5.试剂位：≥40个，10℃冷藏，关闭仪器后可选择保持冷藏功能，有效维持试剂稳定性。

6.样本位：≥100个，可连续进样，同时在线标标本200个。急诊位：≥5个。

7. 标本与试剂采用专利设计的旋涡式振荡混匀装置，使标本与试剂能够充分混匀。

8.反应杯：自动添加反应杯，最大1000个反应杯，连续添加。

9.QC系统：X control，Levy-Jennings control，多规则（Westgard Rule）监测，可存储1200数据×750参数。

10.数据存储：10000样本结果且带反应曲线。

11.实时检测状态：可实现显示样本检测剩余时间、显示试剂剩余测试数/容量、显示试剂在线时间。

12.反应曲线：可记录并查看测试过程中完整的反应曲线，支持导出、保存、缩放、重计算等功能。

13.试剂位采用倾斜式设计，最大可能降低死腔量，达到减少成本的目的。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 电脑工作站 | 1套 |
| 3 | 条码扫描仪 | 1台 |
| 4 | 报告打印机 | 1台 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备与医院LIS系统对接费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：全自动化学发光免疫分析仪 1台 预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：全自动化学发光免疫分析仪

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1）检测速度：≥100测试/小时。

2）抓手组件：智能的抓空检测和碰撞检测，自动清理残留在反应系统的反应杯。

3）光学读数：独立读数站，多重避光结构，消除环境光干扰，本底低。

4）磁分离：四重磁分离，结合涡旋式磁珠重悬浮。

5）磁珠清洗：阵列式环绕磁场设计，精密控制清洗过程中磁珠损失。

6）双针设计：分别加试剂和样本，内外壁高压清洗，最大程度杜绝交叉污染。

7）双针功能：液面、气泡、空吸、堵针检测和立体防撞功能。

8）无需Tip头：无需Tip头，节约检测成本。

9）9样本位：一次可装载≥100个样本，支持随时装载，具有急诊样本优先处理功

能，自动识别样本条码。

10）样本架：科学的手柄结构设计，取放便捷高效。

11）样本盒：方便样本的搬运转移。

12）样本状态：灵活的样本调度，明确的双色灯清晰指示样本状态。

13）试剂位：带冷藏功能（2-8℃）的试剂位，支持试剂在线装载和试剂在机存放。

14）试剂信息：支持自动条码扫描识别试剂信息。

15）试剂瓶设计：试剂瓶采用螺纹盖，确保试剂不会漏液。

16）试剂瓶特点：硅胶膜软盖防止挥发，保持试剂在机稳定性，磁微粒混悬液自动不间断混匀。

17）自动稀释：具有样本在机自动稀释功能。

18）校准品：内置主曲线，两到四点定标校准，无需额外购买。

19）稳定性：开瓶稳定期长，可长达28天。

20）溯源性：具有可溯源性的校准品。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光测定仪 | 1台 |
| 2 | 电脑工作站 | 1套 |
| 3 | 条码扫描器 | 1支 |
| 4 | 激光打印机 | 1台 |
| 5 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备与医院LIS系统对接费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包3：全自动毛细管电泳仪 1套  预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：全自动毛细管电泳仪

- 数量：1套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于新生儿地中海贫血诊治及儿童保健、遗传病筛查。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、方法学：全自动高压液相毛细管电泳法；

2、检测项目包括：血红蛋白

3、血红蛋白电泳：使用纸片血本上机，机内自动混匀，结果无需人工修图；

4、电泳结果具有极高的分辨率，对于常见异常血红蛋白Hb E、Hb C等能清晰分离；

5、有较好的地贫筛查适用性，能分离Hb Bart’s；

6、全自动化：所有项目标本不需前处理，原试管连续进样，机内吸样稀释、电泳、氘光源连续波长扫描、定量、出结果过程全自动完成；条形码阅读器自动识别试管架及试管；

7、毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁；

8、主要检测项目血红蛋白试剂必须具备有效的医疗器械注册证，并提供复印件；

9、电泳全过程：标本识别、标本稀释、毛细管清洁、标本进样、电泳、检测、结果处理和网络传输等，全部自动完成。

10、条码系统：放置标本的试管,试管架及样品杯均可由条形码阅读器自动识别；

11、检测光源：氘光源紫外光200-600纳米连续波长扫描，根据不同的项目需要，仪器可自动调整为最佳的检测波长，光纤维发射与接收，紫外光镜头CMOS二极管探测器接收信号；

12、检测通道：八条并行毛细管通道同时运行，利用高压电提高检测分辨率及检测速度；

13、进样部分：所有项目标本不需前处理，可同时进样192个样本，样品自动混匀，机内吸样、自动稀释；

14、检测速度：48样品/小时

15、电泳温控系统：采用帕尔贴精确温控系统（4℃-85℃），非风冷控温，控温精确度高；

16、控制单元：自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能；

17、软件系统： 配套地中海贫血和异常血红蛋白判断系统，自动识别条带及计算百分比、标示异常情况，可从复杂的结果中自动判断出a、β地贫和异常血红蛋白病；具有质量控制和卫生学统计（三个水平的质控及统计学图谱L-J图表），结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统；

18、报告系统：结果储存最少14万个病人报告和图谱，报告单格式可根据医院需要灵活编辑调整；

19、质控系统：具有正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性。

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动毛细管电泳仪 | 1台 |
| 2 | 电脑工作站 | 1套 |
| 3 | 质控保养套件 | 1套 |
| 4 | 条码扫描器 | 1支 |
| 5 | 激光打印机 | 1台 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

★5、中标人负责设备与医院LIS系统对接费用。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包4：经颅磁治疗仪 1台 预算9.8万元

- 基本要求

- 名称：经颅磁治疗仪

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：利用人造磁场结合外加交变电磁场作用于人体的穴位治疗某些疾病的方法，主要适用于缺血性脑血管疾病，小儿脑瘫等疾病治疗，脑损伤性疾病、缺血性血管疾病、脑损伤性疾病辅助治疗.

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、具有磁疗刺激功能，儿童专用磁疗帽磁疗头≤5个

2、磁场频率：50Hz±2%

3、强度：Ⅰ档3-10mT，Ⅱ档11-25mT。

4、振幅：四档 0档：0 1档：10V±20% 2档：16V±20% 3档：27V±20%

5、振频：0-10HZ可调，步长1Hz

▲ 6、频率1-9可任意调节，强度0-2可任意调节.时间10min、20min、30min三档可任意选择；7种治疗处方，针对不同病症选择不同处方，也可根据患者适应度进行个性化调节；

7、开机默认20分钟，显示剩余治疗时间，倒计时有报警功能

8、显示方式：≥10寸大屏幕真彩触摸屏

▲ 9、推车式结构，可同时四位患者；独立操作界面互不干扰，便于移动，车轮可固定，方便患者治疗

10、产品通过IS09001/ISO13485质量体系认证及中国医疗器械质量认证中心CMD认证，具有实用新型专利技术

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁治疗仪 | 1台 |
| 2 | 治疗帽 | 8套 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包5：视觉刺激器 1台 预算4.88万元

- 基本要求

- 名称：视觉刺激器

- 数量：1台

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：与肌电诱发电位仪配套使用。

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 刺激输出：闪光眼罩。左闪、右闪、左右闪

- 刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅

- 刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

- 注视点：2种以上，可移动

- 刺激格大小：3*4,6*8,12*16,24*32,48*64,96*128*

三、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。