货物类项目

竞争性谈判文件

项目名称：广东省妇幼保健院麻醉科采购日间手术室LED手术无影灯和麻醉吊塔项目

项目编号：YNZB201964

广东省妇幼保健院

发布日期：2019年9月12日

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，提交响应文件时间为提交响应文件截止时间前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按招标文件要求盖公章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证。

- 供应商人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》， 并提供最近年度经审计的财务报表。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在响应文件递交截止时间的3日前，按《谈判邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我院招标办。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 供应商如需对项目提出询问或质疑，应按竞争性谈判文件中的联系方式提出。

- 第一章  谈判邀请

广东省妇幼保健院（以下简称”采购人”）对“广东省妇幼保健院麻醉科采购日间手术室LED手术无影灯和麻醉吊塔项目”进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称：广东省妇幼保健院麻醉科采购日间手术室LED手术无影灯和麻醉吊塔项目

二、项目编号：YNZB201964

三、项目性质/资金来源：自筹资金，已落实

四、项目标的及交货时间、地点

1．项目标的

| 包号 | 标的 | 数量 | 到货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | LED手术无影灯 | 3套 | 发布中标通知书后一个月内 | 人民币15万元 |
| 包2 | 麻醉吊塔 | 3套 | 发布中标通知书后一个月内 | 人民币24万元 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出预算金额，将导致投标无效。

2．工期：发布中标通知书后一个月内。

3．交货地点：番禺区南村镇兴南大道521、523号。

五、投标人资格：

- 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1.1具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务状况报告）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（格式自定，内容自拟）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供该相关材料）

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人具有有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案证等相关证明文件；

- 所投产品如作为医疗器械管理的，需提供相关医疗器械注册证；

- 所投产品如为进口产品，需提供相关授权证明；

5.本项目不接受联合体投标。

六、获取竞争性谈判文件时，供应商须携带以下资料（加盖单位公章）：

1) 	供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件复印件；

2) 第五项序号2、序号3、序号4的证明材料（复印件需加盖公章）；

3)购买竞争性谈判文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上资料均应同时放入谈判响应文件中；我院只接受办理报名及登记手续购买本竞争性谈判文件的供应商投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年9月12日起至2019年9月19日期间（上午8：30-11：30，下午14：30-17：00，不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院招标办（详细地址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼）购买竞争性谈判文件，竞争性谈判文件每套售价100元（人民币），售后不退。我院只接受报名购买本项目竞争性谈判文件供应商的投标。

八、投谈判报价截止时间：2019年9月20日9时30分。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收谈判响应文件)

九、谈判响应文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼五楼生殖健康与不孕症会议室。

十、谈判报价时间：2019 年9月20日9时30分。

十一、谈判报价地点：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼五楼生殖健康与不孕症会议室。

十二、本公告期限自2019年9月12日至2019年9月19日止。

十三、联系事项：

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址和联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼

联 系 人：李先生

电    话：020-39151800         传    真：020－86505085

广东省妇幼保健院

2019年9月12日

- 第二章  谈判资料表

说明：该资料表的条款项号是与第七章《谈判须知》条款项号对应的条款，是对第七章《谈判须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 2.2 | 采购人名称：广东省妇幼保健院 资金来源：自筹资金 |
| 二、招标文件 |  |
| 10.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、谈判文件的编制 |  |
| 20.1 | 谈判有效期：90天。 |
| 21.1 | 响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份（不可加密）。 |
| 四、响应文件的递交 |  |
| 23.1 | 响应文件递交截止日期和时间、地址：按谈判文件第一章规定。 |
| 五、竞争性谈判流程 |  |
| 24.1 | 谈判日期、时间和地点：按谈判文件第一章规定。 |
| 26.1 | 谈判小组由3名或以上单数组成，由采购人专家库抽取的专家组成。 |
| 26.4 | 详见第三章《评审标准》中《资格、符合性评审表》。 |
| 26.7 | 最初报价对所有响应供应商进行公开唱出；最后报价单独进行，不公开唱出。 |
| 27.1 | 各包组按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。 |
| 六、授予合同 |  |
| 34.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |

- 第三章  评审标准

- 本项目参照最低评标价法。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

- 谈判小组对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款见《资格、符合性评审表》。

- 谈判小组对响应供应商提供的最后报价进行评审。

- 各包组的资格、符合性评审表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备竞争性谈判文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 谈判函已提交并符合竞争性谈判文件要求的； |
|  | 按照竞争性谈判文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 最后报价未超过最高限价的； |
|  | 响应文件没有竞争性谈判文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
| 备注：第4项评审在最后报价结束后进行评审。 |  |

- 第四章  用户需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

包1  LED手术无影灯 3套 预算15万元

- 基本要求

- 名称：LED手术无影灯

- 数量：3套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：供手术照明用；

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- 外观设计完全符合手术室净化要求；

- ▲采用LED光源，结合直射和反射功能的混合式设计，确保光强度和效率，实现表面和深部超强且均匀的照明效果；

- ▲母灯灯头直径：700mm±50mm,最大亮度可达160,000LUX，LED灯泡使用寿命≥60000小时；

- ▲子灯灯头直径：500mm±50mm,最大亮度可达120,000LUX，LED灯泡使用寿命≥60000小时；

- 色温可调：3600-5600；

- 演色性指数≥95，色彩还原指数≥95；

- 术者头部温升≤0.5℃、术野升温≤2℃；

- 调光范围：10～100%；

- 有效工作聚焦深度：60-150cm；

- ▲无影灯的控制调节面板需与灯头连接，每个灯头均具有独立的控制面板操作，方便医护人员操作；

- ▲平衡系统具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电系统；

- 无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计，可360°旋转；

- 消毒手柄处无一颗螺丝外露，可脱卸，可作高温高压消毒；

- ▲光斑大小可调节；

- 通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。（提供中国权威机构证书证明文件）；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底座部分 | 1套 |
| 2 | 横臂部分 | 2套 |
| 3 | 平衡臂部分 | 2套 |
| 4 | 灯头体部分 | 2套 |
| 5 | 灯头体火炬部分 | 2套 |
| 6 | 消毒手柄 | 2个 |
| 7 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2 麻醉吊塔 3套 预算24万元

- 基本要求

- 名称：麻醉吊塔

- 数量：3套

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于提供手术室氧气、空气、吸引等气体的终端转接；

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

- ▲吊臂为双臂；

- 主体材料为高强度铝合金，整体全封闭式流线型形设计，有利于层流净化；表面无锐角，无螺丝钉外露便于清洁；关节采用重载平面推力轴承，承重量大，定位准确；表面处理采用静电喷涂；吸顶式安装，稳定牢固，吊塔表面所采用的防腐蚀抗菌材料，其具有表面抑制细菌再生作用，抗腐蚀能力强，（提供抗菌证明文件）。

- 模块化设计：所有的电源插座、气源终端等各类接口均采用模块化设计，可作为附件的形式增加，方便安装及维护，有利于根据客户的需求进行产品升级（提供图片证明和说明文件）

- ▲吊臂（包括吊臂柱及箱体）旋转角度≥340º，具备良好的限位系统。

- 吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用,电源插座容量为单相220V/10A,电源可选国标三插插座，国标五孔插座及万能插座，所用插座均符合国家3C强制性认证，以保证用电安全，（提供3C认证证书）。

- 吊塔悬臂有多种长度可供选择，并可自由组合，具体尺寸根据医院要求订制。

- ▲吊塔的刹车系统具有机械刹车装置。

- 气体终端要求：各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，采用二次密封，含三种状态（通，断，拔）可带气维修。麻醉废气排放支持正压式和负压式。

- 吊塔上所承载设备的电源线路及气源管路和塔体之间不产生相对移动，所有电源线路及气源管路均在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，保证氧气意外泄漏的顺利排出，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外；（附吊塔检验报告或图片）。

- ▲符合吊塔四倍承重系数安全负载要求。（提供省级医疗检测机构的检测报告）。

- 吊塔应具有良好的结构刚度，吊塔承载最大工作承重≥180kg。

- 每套设备托盘≥2个，托盘尺寸≥600X480mm，每个设备托盘最大承载重量≥50Kg，其中一个设备托盘带抽屉；抽屉带自动吸合式设计。

- 每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准），电源终端安装在塔箱同一侧。

- 每套配置可旋转伸展式输液架1套。

- ▲每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只、AGSS废气排放1只。

- ▲每套配置2个网口；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体（含吊臂柱） | 1套 |
| 2 | 设备托盘（其中一个含抽屉） | 2个 |
| 3 | 可旋转伸展式输液架 | 1套 |
| 4 | 氧气源 | 2个 |
| 5 | 负压吸引气源 | 2个 |
| 6 | 空气气源 | 1个 |
| 7 | AGSS废气排放 | 1个 |
| 8 | 电源插座 | 6个 |
| 9 | 接地端子 | 2个 |
| 10 | 中文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件，一次性耗材除外)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。

2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。

3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年。

4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 第五章  合同通用条款

广东省妇幼保健院医疗设备采购合同

签约地：广州市番禺区兴南大道521号           合同编号：

甲方(采购方)：广东省妇幼保健院                   乙方(供应方)：

地址：广州市番禺区兴南大道521号                地址：

电话：020-39151616   传真：020-86505085          电话：                   传真：

1、合同设备:乙方负责向甲方供应下表中所列设备及附属配件(详见配置清单)，并负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 市场报价(元) | 成交单价(元) | 数量 | 总价(元) | 主要配置或附件(可另附) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币(大写)： 元整 |  |  |  |  | RMB ￥ .00 元 |  |  |

2、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。

(2)交货：1)交货时间：合同签定后   天内。2)交货地点：广东省妇幼保健院          科(□越秀院区、□番禺院区)。

(3)安装调试及验收：1) 设备到达医院后一周内乙方工程师必须完成安装调试。2)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。3) 合同设备安装完成后一个月由甲乙双方共同验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任、灭失毁损风险归乙方。

3、售后服务:(1)整机(所有零配件)保修期    年, 终身提供维修和保养服务。设备出故障，乙方接通知后24小时内上门检修。设备维修超过一周不能修复的乙方免费提供替代设备。保修期内设备故障30天内无法修复的，需在30天内无偿更换新设备，保修期按故障天数相应延长。乙方未履行前述维修和保养服务的，甲方有权全额扣除乙方交付的履约保证金，该保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方同时支付损失赔偿金。

(2)售后服务单位(厂家)：                  地址：

联系人(售后服务主管)：        固话：         手机：

(3)附售后服务承诺书(加盖售后服务单位公章)

4、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，国家规定计量和强制检定的设备需提供强制检定合格证和计量合格证，进口设备还需进口商检证明。

5、合同款项:(1)合同金额包括但不限于：包装、仓储、运输、安装验收及保修期内设备零配件更换等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分为以下两种，选择付款方式打√，不选择的打×：

□(一)合同标的额在人民币十万元以下。分两期付款：签订合同后，甲方收到货物(设备)并验收合格，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

□二)合同标的额在人民币十万元以上 (含十万元)。分三期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为定金，甲方收到货物(设备)或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将定金转为预付款，安装调试并验收合格正常使用1个月后3个月内支付合同标的额65%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

6、违约与处罚: (1)乙方未能按时交货、未能按时完成安装调试或未按约定时间正式向甲方移交设备，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额3‰的违约金。乙方逾期三十天未能交货或交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收并中止合同，乙方向甲方支付合同金额10％的违约金，并双倍返还甲方支付的定金。(2)甲方应依合同规定向乙方支付款，逾期付款的，按本合同总额的1‰支付违约金。

7、合同终止: 如一方违反合同并在收到违约通知书后30天内仍未能改正或者未能按照合同约定履行支付违约金的义务，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，包括但不限于守约方为实现合同权益所支付的律师费用。

8、法律诉讼:发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

9、其它: 签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本四份，具同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                  (加盖公章)

签约代表：                               签约代表：

签约日期：      年   月   日             签约日期：      年   月   日

【备注】合同附件(其中两份需要)应包含以下资料每页加盖公章并骑缝章(双面、按次序左侧装订)：1、配置清单；2、生产商证件(医疗器械注册证及登记表、营业执照、医疗器械生产企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)；3、产品授权书(厂家直销可不出具)；4、经销商证件(营业执照、医疗器械经营企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)；5、供方法人授权书；6、售后服务承诺(厂家盖章)；7、中标通知书(如有)；8、医药产品廉洁购销合同(一式三份，不用装订)。

附件1 配置清单及易损件/耗材报价单

| 序号 | 设备主要组件 | 单价(元) | 数量及单位 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — |  |

按用户需求书基本要求顺序展现合同设备的实际性能参数(不限于所列要求)：

附件2生产商证件(医疗器械注册证及登记表、营业执照、医疗器械生产企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)

附件3产品厂家授权书

附件4经销商证件(营业执照、医疗器械经营企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)

附件5

法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营(请详列广州市商事主体信息公示平台上的内容或打印网页)：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与上述采购项目的合同签署，提供与签署确认一切文书资料及履行合同  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至本合同期满           签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

手机：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证正反面复印件

附件6 售后服务承诺书(以用户需求书为基础，至少包含以下内容)

1、质保期及维修响应时间：整机(所有零配件，一次性耗材除外)全保≥3年，自甲方签字验收合格之日起计。质保期内，发生不能修复的故障由我司负责免费更换。终生维护，除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在甲方提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修，若由于故障停机，保修期将按停机时间相应顺延，顺延方式为：每停机1天，延长7天。停机时间需经双方书面确认。

2、安装培训要求：设备到货，接甲方设备科通知后7天内由厂家培训合格的工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，填写《省妇幼医学装备培训登记表》，培训资料留存使用科室。

3、售后服务力量：质保期内至少每季度1次，质保期外至少每年1次按生产商保养标准做1次免费保养，并出具报告交采购人设备科留存。设备生产商在广东省内有办事处或厂家维修站，具体地点设在                                                  并配有专业维修及培训工程师队伍，技术保障工程师的联系方式(至少2人，其中厂家1人)：

4、为保证设备正常运行，生产商在         (国内城市名)设有备件库，保证设备停产后5年的备件供应缓冲期。

5、货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

6、……..(生产厂家若有更多服务承诺可自行补充)

生产商或总代理名称(盖章)

年  月  日

附件7 中标通知书(如有，复印件单独一页)

广东省妇幼保健院医药产品廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对釆购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔2013〕50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方(盖章)：                                    乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：                            法定代表人(负责人)：

经办人签名：                                     经办人签名：

年    月    日                                   年    月    日

注：中标人需根据投标文件的响应情况与采购单位签订相应的合同！

- 第六章  响应文件格式

- 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 报价信封 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 参投包组： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 响应文件目录表

说明：响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：番禺院区保健楼室外排水管沟项目

项目编号：YNZB201831

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 谈判函 |  |  |  |  |
|  |  | 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函及附件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 具有有效的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案证等相关证明文件； |  |  |  |  |
|  |  | 所投产品如作为医疗器械管理的，需提供相关医疗器械注册证； |  |  |  |  |
|  |  | 所投产品如为进口产品，需提供相关授权证明； |  |  |  |  |
|  |  | 建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》复印件 |  |  |  |  |
| 技术文件（加盖投标人公章） |  | 报价一览表(首次报价) |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价分项表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施组织方案 |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 商务文件（加盖投标人公章） |  | 响应供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目经理及管理技术人员一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

- 谈  判  函

致：广东省妇幼保健院

我方确认收到贵方        （项目名称）           采购货物及相关服务的谈判文件（项目编号： ），    (响应供应商名称、地址)   作为响应供应商已正式授权    (响应供应商授权代表全名、职务)   为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行谈判。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构谈判文件的各项规定，自愿参加谈判, 并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本谈判自谈判截止之日起90天内有效。如果我们的谈判被接受，则直至合同生效时止，本谈判始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关谈判的一切数据或资料。

- 我们理解招标代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的谈判或其它任何谈判，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何谈判和最低谈判报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效谈判处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次谈判的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：本谈判函内容不得擅自删改, 否则视为无效报价。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 响应供应商资格声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布     (项目名称）    （项目编号：  ）的谈判公告，本公司（企业）愿意参加谈判，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞争性谈判文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

- 2017年财务状况报告复印件；其他组织提供银行出具的资信证明材料复印件；供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；特此声明！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于   （响应供应商地址）    的    （响应供应商名称）    在下面签名的   （法定代表人姓名、职务）    在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称）   （项目编号：     ）的谈判活动，谈判、采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

- 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

签发日期：

- 报价一览表

（首次报价）

项目编号：                                               包组号

| 表1：谈判总报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 谈判总报价 （人民币 元） | 到货期 |
|  | 小写：RMB 大写： |  |

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

备注：

- 此表谈判总报价等于《投标报价表》各分部分项工程费等所有费用合计之和。

- 投标报价的小数点后保留两位有效数。

- 此表须附在正、副本的响应文件中。

- 谈判报价要求具体见第二册第七章“谈判报价”要求。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。谈判总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和。

- 各响应供应商可自行保留一份《报价一览表》（首次报价），以便谈判报价时参考用。

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标设备名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价免费的项目必须标明“免费”； 3) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

备品、易损件报价明细表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备品、备件名称 | 数 量 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、质保期内提供免费的备品、备件不含在内。

2、投标人必须根据所投标货物的技术规格及要求和经验，货物质量保证期后2年运行所需的专用工具、备品、易损件提供详细的分项报价，由采购人在签定合同时选择。此项不列入投标总价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 格式7 实质性条款响应表（“★”项）

### 实质性条款响应表（“★”项）

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 格式8重要条款响应一览表

## 重要条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

格式9一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：投标人必须对应招标文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

### 日期：          年      月     日

### 格式10货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 格式11技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

格式12售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（通用条款）

- 第七章  谈 判 须 知

- 说 明

- 适用范围

  - 本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

- 监督管理部门及招标采购单位

  - 监督管理部门指政府采购中依法享有监督管理政府采购项目的政府机构。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本谈判文件第二章谈判资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本次招标的采购代理机构名称、地址、电话和传真见投标资料表。

- 合格的响应供应商

  - 响应供应商是响应招标并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的响应供应商

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的响应供货商才能参加谈判。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

    - 符合第一章谈判邀请“供应商资格”的特殊条款。

  - 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- 合格的工程

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。

- 谈判费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购信用担保

  - 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非投标资料表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保。

  - 投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。除非投标资料表中另有规定，供应商必须选定中国投融资担保股份有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。

  - 供应商可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

  - 供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 谈判文件

- 谈判文件的编制依据与构成

  - 本谈判文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 要求提供的工程、采购过程和合同条件在谈判文件中均有说明。谈判文件以中文文字编写。

谈判文件共七章，由下列文件以及在谈判过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

（专用条款）

第一章 谈判邀请

第二章 谈判资料表

第三章 评审标准

第四章 用户需求书

第五章 合同通用条款

第六章 响应文件格式

（通用条款）

第七章 谈判须知

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

  - 本谈判文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

- 谈判文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改（更正）的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买谈判文件的响应供应商，报名及购买谈判文件的响应供应商在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足3个工作日的，但可能不影响响应文件编制的，招标采购单位在征得当时已报名及购买谈判文件的响应供应商同意并书面确认（传真有效）后，可不改变投标截止时间。

  - 招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为谈判文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

  - 响应供应商在规定的时间内未对谈判文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 谈判文件的答疑或现场考察

  - 除非依本须知第9.1条规定的有必要时或谈判资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

  - 在谈判资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

  - 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

  - 已购买谈判文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对谈判文件所有内容无任何异议。

- 响应文件的编制

- 谈判的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 响应文件的构成

  - 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商应完整、真实、准确地填写谈判文件中提供的谈判函、报价一览表、谈判分项报价表（如适用）以及谈判文件中规定的其它所有内容。

  - 响应供应商对谈判文件中多个包组进行谈判的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本谈判文件要求的部分内容和附件，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

- 谈判报价

  - 响应供应商应按照“第四章　用户需求书” 中采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围进行报价。并按报价一览表和《谈判分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。报价总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

  - 在谈判过程中，谈判小组发现响应供应商的报价明显低于其他响应供应商报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该响应供应商以低于成本报价，应当否决其投标。

  - 除谈判资料表中另有规定，响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除谈判资料表中允许有备选方案外，本次谈判不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除谈判资料表另有规定外，本次谈判不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 谈判报价在工程项目建设期和保修期内，完成谈判资料表中规定的工作内容的各项费用。

  - 本项目将按照谈判资料表中确定的承包方式承接。

    - 采用固定总价包干的，按成交确定的总价承包工程，以谈判资料表中所述的内容为依据，明确承包内容和工程量，承包价固定不变。

    - 采用综合单价包干的，根据成交确定的综合单价，工程量按实结算。

  - 响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

  - 响应供应商的工程量清单计价表按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及广东省相关定额及清单规范执行。

  - 其它费用的取费项目和取费标准由响应供应商自行测定。包括：项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、项目保修、保险等。

  - 谈判总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费以及政策性文件规定的费用，不得以任何理由重复计算。如规费、暂列金额、安全文明施工费等项目的单价或合价金额有特殊规定（详见谈判资料表），响应供应商未按照规定金额报价的，由谈判小组按照谈判文件规定的金额进行修正。工程量清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写单价和合价项目或投标报价漏项的费用视为已包括在工程量清单的其它单价和合价之中。

  - 本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以响应供应商的成交总报价为准。

  - 项目进行过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除谈判文件中有明确规定之外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由有关成交供应商协商解决，建设单位不另行支付费用。

  - 响应文件的总价或谈判截止前响应供应商最后修正的工程量清单综合单价在成交后即为签订合同总价的唯一依据，采购双方均不得修改。

  - 成交供应商一旦中标，成交供应商对工程项目所报出的工程量综合单价，在结算时将不得变更，在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生增减，成交供应商的谈判文件列出的工程量综合单价及措施费也不发生改变。

  - 工程项目实施期间和结算时，谈判文件工程量清单中漏列而由监理单位和采购人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由采购人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

    - 成交的响应文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用。

    - 成交的响应文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如成交的响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按当地造价管理站同期《建设工程材料指导价》计算，《建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。

    - 成交的响应文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为成交价相对于最高限价的下浮率（下浮率=(最高限价-成交价)/最高限价）。

    - 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由采购人在本谈判文件第四章用户需求书中另行规定。未规定的，成交后双方协商约定。

- 谈判货币

  - 响应供应商所提供的工程均应以人民币报价。

- 联合体谈判

  - 除非谈判邀请中另有规定，不接受联合体谈判。如果谈判邀请中规定允许联合体谈判的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均必须符合本须知“合格的响应供应商”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的响应供应商”的特殊条款要求；

    - 联合体谈判的，必须提供各方签订的共同谈判协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）谈判；

    - 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。

    - 联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同谈判协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其谈判报价无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

- 谈判保证金

  - 响应供应商应按谈判资料表中规定的金额、期限缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

    - 依法取消成交资格；

    - 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的；

    - 谈判文件规定的其他情形。

- 谈判有效期

  - 谈判应自谈判资料表中规定的响应文件递交截止时间起，并在谈判资料表中所述期限内保持有效。谈判有效期不足的谈判将被视为非实质性响应，视为无效响应。

  - 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予以退还，但其投标在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和谈判资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性谈判文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“报价信封”的字样，内容包括报价一览表、谈判保证金缴付凭证、退投标保证金说明函和电子文件，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。“报价信封”是响应文件的组成部分。

  - 响应文件封装：

    - 清楚写明响应供应商名称和地址。

    - 注明谈判邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(谈判文件中规定的响应文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件递交截止期

  - 响应供应商应在谈判资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件密封递交至谈判资料表中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者谈判小组应当拒绝。

  - 为使响应供应商准备谈判时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买谈判文件的潜在响应供应商。在此情况下，招标采购单位和响应供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 响应文件的修改和撤回、撤销

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 除响应供应商在提交最后报价之前根据谈判情况退出谈判的情形外，响应供应商在递交响应文件截止后或在谈判文件中规定的谈判有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其谈判投标保证金。

- 竞争性谈判流程

- 响应文件的拆封

  - 采购代理机构在谈判邀请中规定的日期、时间和地点组织谈判。

  - 响应文件拆封在谈判文件规定的竞争性谈判时间进行，拆封地点为谈判文件中预先确定的谈判地点。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 谈判小组

  - 谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照谈判资料表中确定。谈判小组成员从采购人专家库中随机抽取。

  - 谈判小组名单在谈判结果确定前严格保密。评审有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审回避：

    - 参与谈判文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 谈判小组成员以及评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 谈判过程

  - 谈判小组将根据谈判文件的规定，对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款详见谈判文件第三章中附件一《资格性、符合性评审表》。未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应，谈判小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，谈判小组按照少数服从多数的原则确定。

  - 谈判小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与通过资格性、符合性审查的供应商进行谈判。

  - 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的响应供应商平等的谈判机会（一轮或多轮，不超过三轮，具体谈判轮次由谈判小组视情况决定）。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应供应商。

  - 在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视谈判进程由谈判小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如在谈判中谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，除非谈判资料表中另有规定，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则该供应商不再参与下轮谈判和报价，也不被推荐为成交候选人。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审报告中详细说明推荐理由。

  - 谈判小组按照评定成交的评审方法和标准，对响应供应商提供的最后终报价及有关承诺进行评审。如投标的为小型和微型企业产品的价格给予扣除，具体详见谈判文件第三章中《小型和微型企业产品价格扣除条款》。

  - 修正误差的原则如下：

    - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

  - 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 单产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个供应商计算；多产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，则各包组认定响应供应商数量时，相同产品价格总和均超过该项目包组各自投标总价的60%，或主要标的品牌均相同，按一家响应供应商计算。

- 评定成交的评审方法和标准

  - 本项目比照最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的响应供应商作为成交供应商。除谈判资料表另有规定的，按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

  - 评标价相同的，排名由谈判小组抽签确定。排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，排名第三的报价供应商为第三成交候选人。

  - 谈判小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后的规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

- 确定成交结果

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 成交结果公告后，采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

  - 谈判结束后，采购人根据需要通知谈判小组推荐的第一成交候选人在2个工作日内，按响应文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交人；核对发现有不一致或第一成交候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

  - 成交供应商放弃成交、成交资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

    - 供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，应在收到谈判文件之日或者谈判文件公告期届满之日起七个工作日内。

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（加盖质疑供应商公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向招标采购单位提出质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖公章。质疑供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 招标采购单位在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关响应供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

      - 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。 质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。

    - 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 除非谈判资料表另有规定，采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

  - 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。