鼻内窥镜基本需求

一、鼻内窥镜 26根

二、鼻内窥镜的基本尺寸

表1   鼻内窥镜外型尺寸表   mm

| 镜管外径D | 工作长度L | 目镜罩外径 | 导光束插头外径 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ4±1 （下限不计） | 175±3 | φ32±0.5 | φ8 |

三、鼻内窥镜观察系统基本参数

表2   鼻内窥镜观察系统基本参数表

| 项目名称 | 基本参数 |
| --- | --- |
| 设计光学工作距d0 | 10mm |
| 设计工作视场形状 | 评价视场面 |
| 视场角／(°) | 60° |
| 视向角／(°) | 70° |
| 视场中心角分辨力 | 4.41C/(°) |
| 有效景深范围 | 3mm~100mm |
| 在A标准照明体下的显色指数Ra | 85 |
| 在D65标准照明体下的显色指数Ra | 85 |
| 照明镜体光效ILeR | 0.575 |
| 综合镜体光效SLeR | 0.549 |
| 综合边缘光效SLe-Z | 0.202 |
| 有效光度率DM | 2158cd/m2/lm |
| 单位相对畸变VU-Z的控制量 | ≤16%（相对差） |
| 注：表1中的数据与随附资料中涉及的数据一致。 |  |

四、货期≤10个工作日

五、终身免费保修